1	ВВЕДЕНИЕ	2

1.1	Распаковка прибора	2

1.2	Термины и условные обозначения по технике безопасности	2

2	назначение	4

3	технические характеристики	5

3.1	Общие сведения	5

3.2	Характеристики режимов измерения	6

3.3	Режим измерения активной электрической мощности (автовыбор предела)	9

3.4	Автоматическое выключение питания	9

4	СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПРИБОРА	10

5	НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ	11

5.1	Перевод обозначений органов управления и индикации	11

5.2	Органы управления и индикации передней панели	12

5.3	Назначение органов управления и индикации	13

6	порядок эксплуатации	15

6.1	Указание мер безопасности	15

6.2	Измерение тока	16

6.3	Измерение напряжения (V=/ V~)	17

6.4	Измерение сопротивления, прозвон цепи ()	17

6.5	Измерение активной мощности	17

7	ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ	19

8	техническое обслуживание	20

8.1	Замена источника питания	20

8.2	Уход за внешней поверхностью	20

9	ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	21

9.1	Тара, упаковка и маркировка упаковки	21

9.2	Условия транспортирования	21

10	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	22

# ВВЕДЕНИЕ

## Распаковка прибора

Прибор отправляется потребителю заводом после того, как полностью подготовлен, проверен и укомплектован.

После его получения немедленно распакуйте и осмотрите прибор на предмет повреждений, которые могли возникнуть во время транспортировки. Проверьте комплектность прибора в соответствии с данными раздела 4 настоящей инструкции. Если обнаружен какой-либо дефект, неисправность или некомплект, немедленно поставьте в известность дилера.

## Термины и условные обозначения по технике безопасности

Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Используйте измеритель только для целей указанных в настоящем руководстве, в противном случае возможно повреждение измерителя.

В инструкции используются следующие предупредительные символы:

|  | WARNING (ВНИМАНИЕ). Указание на состояние прибора, при котором возможно поражение электрическим током. |
| --- | --- |
|  | CAUTION (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ). Указание на состояние прибора, следствием которого может стать его неисправность. |

На панелях прибора используются следующие предупредительные и информационные символы:

|  |  | ОПАСНО – Высокое напряжение |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВНИМАНИЕ – Смотри Инструкцию |
|  |  | Двойная изоляция |
|  | Источник питания |  |
|  | Автоматическое выключение питания |  |

Для предотвращения поражения электрическим током и порчи прибора обязательно ознакомьтесь с указаниями мер безопасности, изложенными в разделе 6.1.

Содержание данного Руководства по эксплуатации не может быть воспроизведено в какой-либо форме (копирование, воспроизведение и др.) в любом случае без предшествующего разрешения компании изготовителя или официального дилера.

|  | Внимание: |
| --- | --- |
|  | 1. Все изделия запатентованы, их торговые марки и знаки зарегистрированы. Изготовитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления изменить спецификации изделия и конструкцию (внести непринципиальные изменения, не влияющие на его технические характеристики). При небольшом количестве таких изменений, коррекция эксплуатационных, документов не проводится. 2. В соответствии c ГК РФ (ч.IV , статья 1227, п. 2): «Переход права собственности на вещь не влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности», соответственно приобретение данного средства измерения не означает приобретение прав на его конструкцию, отдельные части, программное обеспечение, руководство по эксплуатации и т.д. Полное или частичное копирование, опубликование и тиражирование руководства по эксплуатации запрещено. |

# назначение

Клещи-ваттметр электроизмерительные (в дальнейшем клещи) CENTER 232 – переносные, цифровые, предназначены для измерения переменного и постоянного тока без разрыва цепи, постоянного и переменного напряжения, электрической мощности и сопротивления постоянному току.

Клещи CENTER 232 являются многофункциональными. Перечень возможностей указан в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Функциональные возможности | CENTER 232 |
| --- | --- |
| Измерение переменного и постоянного тока |  |
| Измерение постоянного и переменного напряжения |  |
| Измерение ср. кв. значения сигнала произвольной формы (True RMS) |  |
| Измерение электрической мощности |  |
| Измерение сопротивления |  |
| Звуковой прозвон цепей |  |
| Цифровая шкала |  |
| Выбор предела измерения | Автоматический |
| Удержание показаний |  |
| Автоустановка нуля |  |
| Индикация полярности |  |
| Индикация перегрузки |  |
| Автоматическое выключение питания |  |
| Блокировка автовыключения |  |
| Индикация разряда источника питания |  |
| Ударопрочное исполнение |  |
| Электробезопасное исполнение |  |

# технические характеристики

## Общие сведения

Таблица 3.1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Максимально индицируемое число | 9999 |
| Скорость измерения, изм./с | 2,5 |
| Минимальная длительность выброса (при измерении постоянного напряжения и тока), мс | 10 |
| Электромагнитная совместимость (при измерении переменного напряжения и тока) | Напряженность поля: 3 В/м Доп. погрешность:  5 % от предела |
| Индикация полярности измеряемого сигнала | Автоматическая |
| Индикация перегрузки | Надпись ”OL” |
| Источник питания | 1,5 В x 2 (тип ААА) |
| Индикация разряда источника питания |  |
| Срок службы источника питания, ч | 45 |
| Время автоматического выключения питания, мин | 30 |
| Максимальный диаметр провода, мм | 30 |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 75 х 218 х 33 |
| Масса (с батареей), г | 270 |
| Условия эксплуатации | Температура окр. среды: 0 С…40 С Отн. влажность: не более 80 %, без конденсации влаги |
| Условия хранения | Температура окр. среды: минус 10 С…60 С Отн. влажность: не более 80 %, батарея извлечена |

## Характеристики режимов измерения

### Погрешность измерения

1. В таблицах данного раздела указаны выражения для определения пределов допускаемой основной абсолютной погрешности. Например,  =  (0,005*X + 2*k), где X – измеренное значение, k – значение единицы младшего разряда на данном пределе измерения.

Пример 1:

При измерении постоянного напряжения клещами CENTER 232 на пределе 600 В получено значение 10,0 В. Определить действительное значение измеренного напряжения и относительную погрешность измерения.

1) Используя данные табл. 3.2, вычисляем абсолютную погрешность:

 =  (0,01*X + 2*k).

В данном случае измеренное значение X = 10,0 В; k = 0,1 В. Тогда:

 =  (0,01*10,0 + 2*0,1) =  0,3 В.

2) Действительное значение измеренного напряжения будет находиться в диапазоне:

10,0  0,3 = 9,7…10,3 В.

3) Относительная погрешность измерения составляет:

 = ( /X)*100 % = ( 0,3/10,0)*100 % =  3,0 %.

Пример 2:

При измерении постоянного напряжения клещами CENTER 232 на пределе 600 В получено значение 500,0 В. Определить действительное значение измеренного напряжения и относительную погрешность измерения.

1) Используя данные табл. 3.2, вычисляем абсолютную погрешность. В данном случае

X = 500,0 В; k = 0,1 В. Тогда:

 =  (0,01*500,0 + 2*0,1) =  5,2 В.

2) Действительное значение измеренного напряжения будет находиться в диапазоне:

500,0  5,2 = 494,8…505,2 В.

3) Относительная погрешность измерения составляет:

 = ( /X)*100 % = ( 5,2/500,0)*100 % =  1,0 %.

2. Предел допускаемой основной погрешности нормируется при нормальных условиях эксплуатации:

- температура окружающей среды (23  5) °С,

- относительная влажность (60  20) %,

- атмосферное давление (750  30) мм рт. ст.,

- номинальное значение напряжения питания (отсутствует индикация разряда батареи).

3. Дополнительная погрешность при увеличении напряженности внешнего электромагнитного поля более 3 В/м составляет 5 % от верхней границы диапазона измерения.

### Режим измерения напряжения

А. Измерение постоянного напряжения:

Таблица 3.2

| Предел | Разрешение | Погрешность | Защита измерительного входа |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 В | 0,1 В |  (0,01*Х + 5*k) | 1200 Впик |

Входное сопротивление 1 МОм

В. Измерение переменного напряжения:

Таблица 3.3

| Предел | Разрешение | Погрешность | Защита измерительного входа |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 В | 0,1 В |  (0,015*Х + 5*k) | 1200 Впик |
| Полоса частот |  | 50…500 Гц |  |

Входное сопротивление 1 МОм

### Режим измерения тока

А. Измерение  переменного тока:

Таблица 3.4

| Предел | Разрешение | Погрешность | Защита от перегрузки |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 А | 0,1 А | ± (0,015*Х + 5*k) (50-60 Гц) | 1200 А пик |
|  |  | ± (0,025*Х + 5*k) (60 - 500 Гц) |  |

Погрешность нормируется для входной величины от 5 % до 100 % от предела измерения.

В. Измерение  постоянного тока  :

Таблица 3.5

| Предел | Разрешение | Погрешность | Защита от перегрузки |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 А | 0,1 А | ± (0,015*Х + 5*k) | 1200 А пик |

Погрешность нормируется для входной величины от 5 % до 100 % от предела измерения.

### Режим измерения сопротивления и прозвона цепи

Таблица 3.6

| Предел | Разрешение | Погрешность | Защита измерительного входа |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 кОм | 1 Ом | ± (0,015*X + 3*k) | 600 В ср.кв. |

Максимальное измерительное напряжение – 3,3 В постоянное.

Когда сопротивление цепи меньше  100 Ом, включается звуковой сигнал.

## Режим измерения активной электрической мощности (автовыбор предела)

Таблица 3.7

|  | Предел | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность переменного тока | 100 кВт | 0,01 кВт | ± (0,03*X + 3*k) (50-60 Гц) |
|  | 360 кВт | 0,1 кВт | ± (0,04*X + 3*k) (60-500 Гц) |
| Мощность постоянного тока | 100 кВт | 0,01 кВт | ± (0,025*X + 3*k) |
|  | 360 кВт | 0,1 кВт |  |

## Автоматическое выключение питания

Клещи выключаются автоматически приблизительно через 30 мин, если в течение указанного интервала времени его органы управления не использовались. Перед автоматическим выключением питания выдается предупредительный звуковой сигнал.

При необходимости, функция автовыключения может быть заблокирована (подробнее – см. раздел «Назначение органов управления и индикации»).

# СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПРИБОРА

Таблица 4.1

| Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Клещи | 1 |  |
| Измерительные провода | 2 |  |
| Транспортная сумка | 1 |  |
| Источник питания | 2 | Установлен (1,5 В тип ААА) |
| Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| Упаковочная коробка | 1 |  |

Информация для заказа (опции):

- Доп. изм. комплект в составе: пробник-наконечник (2шт) + зажимы типа “крокодил” (2шт -кр./черн.)

- ATL-1N – измерительные провода с твердосплавными жалами 2 мм;

- ATL-2N – измерительные провода с подпружиненными жалами 4 мм;

- TL-10S – удлинитель измерительных проводов, витой кабель растягивается до 1,5 м;

- AC-М1 – транспортная сумка;

- AC-17 - транспортная сумка для клещей и мультиметров

- AC-35  - транспортная сумка для клещей электроизмерительных:

- ТС-10N – комплект зажимов типа «крокодил» в изоляционных чехлах (красного и черного цвета);

# НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

## Перевод обозначений органов управления и индикации

Таблица 5.1

| Оригинальное обозначение | Перевод |
| --- | --- |
| ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ |  |
| HOLD | Удержание (результата измерения) |
| OFF | Питание выключено |
| PEAK | Режим измерения пиковых значений |
| ZERO | Установка нуля |
| COM (common) | Общий (нулевой) вход |
|  | Подсветка |
| «+» | Измерительный вход |
| ОРГАНЫ ИНДИКАЦИИ |  |
|  | Батарея разряжена |
|  | Включена функция автовыключения питания |
|  | Включен режим -измерений |
|  | Включен режим удержания показаний |
|  | Включен режим прозвона цепи |

## Органы управления и индикации передней панели

### Органы управления передней панели

|  | Рис. 5.1. Органы управления передней панели - Клещи преобразователя. - Ограничитель безопасности. - Курок механизма развода клещей. - Кнопка включения режима измерения пиковых значений - Кнопка подсветки дисплея - Дисплей - Общий (нулевой) вход. - Измерительный вход. - Кнопка обнуления - Переключатель режимов измерения. - Кнопка удержания |
| --- | --- |

### Органы индикации ЖК-дисплея

|  | - Цифровая шкала - Постоянный/переменный - Автовыключение - Батарея - Автовыбор пределов измерений - -измерения - Режим удержания максимума - Режим удержания показаний 9, 10, 11, 12 Измеряемые величины |
| --- | --- |

## Назначение органов управления и индикации

### Установка нуля (-измерения)

Используется для обнуления показаний индикатора в режиме измерения малых величин и при измерении постоянного тока.

Для включения режима, необходимо нажать кнопку ZERO. При этом показания дисплея обнуляются, а на дисплее появляется индикатор .

Для выключения режима, необходимо повторно нажать кнопку ZERO.

### Удержание  значений

Для включения режима удержания показаний, необходимо кратковременно нажать кнопку HOLD. При этом включается индикатор  и показания дисплея «замораживаются». Повторное нажатие кнопки HOLD выключает режим удержания.

### Блокировка автовыключения  питания

При включенной функции автоматического выключения питания, на дисплее отображается индикатор . В этом случае, если органы управления прибором не используются в течение 30 мин, питание выключается. Это позволяет экономить энергоресурс источников питания.

В случае необходимости, функцию автовыключение питания можно заблокировать. Для этого необходимо выключить прибор, а затем, нажав и удерживая кнопку HOLD, повторно включить. Индикатор  при этом выключается.

# порядок эксплуатации

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для исключения порчи прибора не эксплуатировать его в условиях повышенной влажности, не подвергать воздействию воды и других жидкостей. |
| --- | --- |

## Указание мер безопасности

Для исключения возможности поражения электрическим током:

- не использовать прибор со снятой передней панелью в режимах измерения напряжения и тока,

- не подключать на соответствующие измерительные входы напряжение/ток больше заданного предела,

- измерительные провода подключать к измеряемой цепи только после подсоединения их к соответствующим входам прибора,

- не использовать измерительные провода с поврежденной изоляцией,

- не использовать прибор в условиях повышенной влажности.

Для исключения возможности порчи прибора:

- измерения начинать не ранее 30 с после включения прибора,

- изменять положение переключателя режимов только после отключения измерительных проводов от схемы,

- не подключать измерительные провода к источнику напряжения в режиме измерения сопротивления (положение переключателя режимов ),

- не погружать прибор в воду.

Необходимо помнить: если прибор работает рядом с источником сильных электромагнитных излучений, возможна нестабильность индикации ЖК-дисплея, либо отображение недостоверных результатов измерения.

Полярность измеряемого сигнала отображается автоматически на цифровой шкале.

В случае превышения допустимого предела измерения:

- выдается прерывистый звуковой сигнал;

- на цифровой шкале начинает мигать надпись «OL»;

## Измерение тока

Для обеспечения максимальной точности измерения необходимо:

- плавно замыкать-размыкать губки преобразователя,

- контролировать, чтобы губки преобразователя были полностью замкнуты,

- обхватывать провод так, чтобы он проходил через геометрический центр рабочей области губок,

- обхватывать клещами только один провод (см. рис. 6.1). Если обхвачено более одного провода результат измерения будет сильно искажен.

Неправильно !!!                          Правильно

Рис. 6.1

|  | ВНИМАНИЕ! Для исключения поражения электрическим током, предварительно отсоединить измерительные провода. |
| --- | --- |

- Установить переключатель режима работ в требуемое положение: переменный  ток  или  постоянный  ток.

- Обхватить клещами провод, в котором необходимо произвести измерения тока.

- Считать результат измерения с экрана ЖКИ.

- Используйте при необходимости функцию удержания показаний (HOLD):

- при измерениях в труднодоступных местах;

- в случае если показания на дисплее нестабильны.

## Измерение напряжения (V=/ V~)

|  | ВНИМАНИЕ! Для исключения поражения электрическим током и порчи прибора, не подавать на измерительный вход постоянное и переменное напряжение более 600 В. |
| --- | --- |

- Установить переключатель режима работ в требуемое положение: постоянное (V=) или переменное (V~) напряжение.

- Измерительные провода соединить с входными гнездами: СОМ (черный) и + (красный).

- Подключить измерительные провода параллельно источнику напряжения.

- На ЖК-индикаторе отобразится результат измерения.

## Измерение сопротивления, прозвон цепи ()

|  | ВНИМАНИЕ! Для исключения поражения электрическим током и порчи прибора, измеряемая цепь предварительно должна быть отключена от источника питания, а конденсаторы разряжены. |
| --- | --- |

- Установить режим измерения сопротивления ().

- Измерительные провода соединить со входными гнездами: СОМ (черный) и + (красный).

- Подключить измерительные провода параллельно сопротивлению.

- Считать результат измерения с экрана ЖКИ.

- При сопротивлении ниже 100 Ом, включается звуковой сигнал.

## Измерение активной мощности

|  | ВНИМАНИЕ! Для исключения поражения электрическим током и порчи прибора, не подавать на измерительный вход переменное напряжение более 600 В. |
| --- | --- |

- Установить переключатель режима работ в требуемое положение kW.

- Измерительные провода соединить с входными гнездами: СОМ (черный) и + (красный).

- Подключить измерительные провода параллельно источнику напряжения.

- Клещами обхватить токовый провод

- На ЖК-индикаторе отобразится результат измерения.

Примечание: При измерении мощности переменного тока для получения правильных результатов измерений необходимо обеспечивать измерение тока и напряжения одной фазы.

# ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

Поверка проводится в соответствии с ГОСТ 8.497-83 «ГСИ. Амперметры, вольтметры, ваттметры, варметры. Методы и средства поверки», МИ 1202-86 «ГСИ. Приборы и преобразователи измерительные напряжения, тока, сопротивления цифровые. Общие требования к методике поверки», МИ 2159-91 «Амперметры непосредственного включения и клещи электроизмерительные переменного тока свыше 25 А. Методика поверки», ГОСТ 8.366-79 «Омметры цифровые. Методы и средства поверки», ГОСТ 8.422-81 ГСИ «Частотомеры. Методы и средства поверки».

Основные средства поверки:

- магазин сопротивления Р327, R: 10-2…105 Ом класс точности 0,01;

- генератор Г3-123, f: (1…0,3´106) Гц, Uвых <23 В, δU=2 %;

- частотомер Ч3-54, f: (0,1…3´108) Гц, δf=1,5´10-7;

- трансформатор питания ТДО-3;

- трансформатор тока И509, I1: (5…1000) А, f: 50 Гц – 10 кГц, класс точности 0,2;

- амперметр Д5054/2 2,5 и 5 А, класс точности 0,1;

- установка У-300 U=: (1…1000) В; U~: (0,5В…1000) В; I=: (0,1…50) А; I~: (0,1…300) А;

- вольтметр Д5015/2, класс точности 0,2;

- источник питания типа EMS 7,7-300, U=: (0…7,5) В; I=: (0…300) А;

- шунт постоянного тока 75 ШСМ 300 А, класс точности 0,2;

- милливольтметр М 2016, класс точности 0,2.

Межповерочный интервал 1 год.

Примечание. 1.Допускается применять другие вновь разработанные или находящиеся в применении средства поверки, прошедшие метрологическую аттестацию в органах государственной или с их разрешения ведомственной метрологической службы, с погрешностью измерения, не превышающей 1/3 допускаемой погрешности определяемого параметра. 2. При поверке по мощности переменного тока ток и напряжение должны быть сфазированы.

# техническое обслуживание

|  | ВНИМАНИЕ! Все операции по техническому обслуживанию должны выполняться только квалифицированным персоналом после ознакомления с требованиями данного раздела. |
| --- | --- |
|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. На время длительного хранения прибора, извлекать источники питания. Условия хранения должны соответствовать данным таблицы 3.1. |

## Замена источника питания

|  | ВНИМАНИЕ! Для исключения поражения электрическим током, перед снятием задней панели отключить измерительные провода. |
| --- | --- |

Замену источника питания проводить в следующей последовательности:

- Измерительные провода отсоединить от измеряемой схемы и выключить клещи.

- Измерительные провода отсоединить от клещей.

- Отвернуть  на задней панели и снять крышку отсека питания.

- Заменить источники питания, соблюдая полярность.

- Установить крышку и завернуть крепежный винт.

## Уход за внешней поверхностью

Избегать воздействия на прибор неблагоприятных внешних условий. Корпус прибора не является водонепроницаемым.

Не подвергать ЖК-дисплей воздействию прямого солнечного света в течение длительного интервала времени.

Для очистки внешних поверхностей прибора использовать мягкую ткань. Быть особо осторожным при чистке пластикового экрана ЖК-дисплея, чтобы избежать появления царапин. Для удаления загрязнения использовать ткань, смоченную в воде или в 75%-ом растворе технического спирта.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не использовать химически активные растворители и абразивные средства для чистки лицевой панели прибора. |
| --- | --- |

# ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

## Тара, упаковка и маркировка упаковки

Для обеспечения сохранности прибора при транспортировании применена укладочная коробка с амортизаторами из пенопласта.

Упаковка прибора производится в следующей последовательности:

1.	коробку с комплектом комбинированным (ЗИП) уложить в отсек на дно укладочной коробки;

2.	прибор поместить в полиэтиленовую упаковку, перевязать шпагатом и поместить в коробку;

3.	эксплуатационную документацию поместить в полиэтиленовый пакет и уложить на прибор или между боковой стенкой коробки и прибором;

4.	товаросопроводительную документацию в пакете поместить под крышку коробки;

5.	обтянуть коробку пластиковой лентой и опломбировать;

6.	маркировку упаковки производить в соответствии с ГОСТ 4192—77.

## Условия транспортирования

1.	Транспортирование прибора в укладочной коробке производится всеми видами транспорта при температуре окружающего воздуха от минус 20 °С до плюс 60°С и относительной влажности до 95 % при температуре окружающей среды не более плюс 30°С.

2.	При транспортировании самолетом прибор должен быть размещен в отапливаемом герметизированном отсеке.

3.	При транспортировании должна быть предусмотрена защита от попадания атмосферных осадков и пыли. Не допускается кантование прибора.

4.	Условия транспортирования приборов по ГОСТ 22261-94.

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Фирма - изготовитель (дилер) гарантирует соответствие параметров прибора данным, изложенным в разделе «Технические характеристики» при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания и хранения, указанных в настоящем Руководстве.

Конечное значение диапазона измерений.

Значение единицы младшего разряда на соответствующем пределе измерения.

Где: X – измеренное значение, k – разрешение.