ООО «Приборостроительная компания «Высоковольтные Технологии »

НАГРУЗКИ  ПОВЕРОЧНЫЕ  ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ

НПВ-70, НПВ-120

ПАСПОРТ

4227-007- 22378101-2024 пс

г. Волгоград

2024

СОДЕРЖАНИЕ.

1. НАЗНАЧЕНИЕ	3

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ	3

3. УСТРОЙСТВО	4

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	5

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	5

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	5

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	5

8. КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ	5

9. УТИЛИЗАЦИЯ	6

10. Упаковка	6

11. МАРКИРОВКА	6

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	7

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	8

14. ОТМЕТКИ О ГАРАНТИЙНОМ РЕМОНТЕ	8

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Нагрузки поверочные высоковольтные серии НПВ-70, НПВ-120 предназначены для  проверки выходного тока высоковольтных источников питания, аппаратов высоковольтных испытательных и измерительных, пробойных установок, высоковольтных трансформаторов,  прочих изделий для которых необходимо проверить вольтамперную характеристику, а также выполняет функцию ограничивающего высоковольтного резистора для защиты выходных цепей источников высокого напряжения.

Нагрузка предназначена для работы при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 40 ºC и относительной влажности до 98 % при температуре 25 ºC.

2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Максимальное напряжения переменного тока частотой 50 Гц, кВ НПВ-70 НПВ-120 | 60 120 |
| Максимальное напряжения постоянного тока, кВ НПВ-70 НПВ-120 | 80 130 |
| Число ступеней номиналов сопротивлений (стандартно) | 7 |
| Габаритные размеры, мм НПВ-70 НПВ-120 | (700±10)х(750±10)х(360±10) (1115±10)х(1290±10)х(585±10) |
| Масса блока высоковольтного, кг НПВ-70 НПВ-120 | 90±15 267±15 |
| Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 5000 |
| Режим работы при мощности 3000 ВА При длительности цикла 1 час (совместно с системой принудительного охлаждения) | ПВ = 60 % |
| Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
| Рабочие условия применения: температура окружающего воздуха, °C относительная влажность воздуха, % атмосферное давление, кПа | от минус 20 до плюс 40 98 при 25 °С от 84 до 106,7 |

Напряжение питания электромагнитов ступеней			15 или 220 В.

Разъем для подключения					разъем или клеммы.

Тип разъема						ШР20П4ЭШ8Н.

# 3. УСТРОЙСТВО.

Нагрузки выполнены в металлическом корпусе с последующей окраской. В состав входят следующие блоки и узлы:

- блок коммутации Б1;

- блок нагрузки Б2;

- кнопки выбора ступени номиналов сопротивлений;

- высоковольтные резисторы;

- изоляторы;

- дисковые антикоронные экраны;

- электромагниты;

- клемма заземления, разъем или клеммы для подключения;

- колеса для перемещения (по требованию).

Рис 1. Блок схема нагрузка НПВ с 3 номиналами резисторов.

Рис 2.а                                                                           Рис 2.б

Рис. 2  Схема соединений нагрузка НПВ в качестве нагрузки  Рис. 2.а и

ограничивающего сопротивления Рис.  2.б

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

При эксплуатации нагрузок соблюдайте "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" (ПОТЭУ) и общие правила техники безопасности при работе на высоковольтных установках.

К работе с трансформаторами может быть допущен электротехнический персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже III и допуск к самостоятельной работе в электроустановках напряжением свыше 1000 В, предварительно обученный безопасным методам работы с высоковольтными трансформаторами и изделиями.

Все лица, работающие по эксплуатации и техническому обслуживанию трансформатора, должны быть предварительно обучены безопасным методам работы и знать в соответствующем объёме "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок".

Лица, не прошедшие аттестации, к работе не допускаются.

Рабочее место персонала должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-76.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

Перед проведением испытания над объектом испытаний  необходимо соединить между собой оба блока нагрузки Б1 и Б2, изображенные на  Рис. 1.

Заземлить нагрузку и объект испытаний.

Соединить нагрузку и объект испытаний согласно схеме, изображённой на Рис. 2.

Схема Рис. 2.а — данное соединение предназначается для проверки высоковольтных источников на нагрузочную способность и поверку метрологических характеристик.

Схема Рис. 2.б —  данное соединение предназначается для использования нагрузки в качестве  ограничивающего высоковольтного резистора.

Изоляторы XR1 и XR2 полностью одинаковы, подключение можно осуществлять к любому их них и в любом порядке.

Для НПВ-120:

-  на вывод XR1 допустимо подавать напряжение переменного тока не более 120 кВ, напряжение постоянного тока не более 130 кВ;

- на вывод XR2  допустимо подавать напряжение переменного тока не более 100 кВ, напряжение постоянного тока не более 110 кВ.

Проверить и убедиться, что заземление нагрузки и объекта испытаний произведено.

Проверить работоспособность нагрузки, путем подачи на объект испытаний, малых значений высокого напряжения( 1-2 кВ).  Наличие напряжения контролировать внешним киловольтметром.

Внимание! В верхней части высоковольтного изолятора нагрузки в области антикоронного экрана во время испытания формируется высокое напряжение. Нагрузка должна быть удалена от любых металлических конструкций на расстояние, предотвращающее электрический пробой.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ.

Периодически протирать этиловым спиртом высоковольтный изолятор нагрузки.

В случае отказа, нагрузка подлежит ремонту на предприятии-изготовителе.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.

Упакованные нагрузки транспортируют любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность их от повреждений в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов при транспортировании — должны соответствовать  п.1.1.16 ТУ.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды — 2 по ГОСТ 15150.

# 8. КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ.

| Наименование | Обозначение | Кол., шт. |
| --- | --- | --- |
| Нагрузка поверочная высоковольтная | ПКВТ.4227.007.01 | 1 |
| Паспорт | 4227-007-22378101-2024 пс | 1 |

# 9. УТИЛИЗАЦИЯ.

Нагрузка не содержит в себе материалов, представляющих опасность для жизни.

Утилизация прибора осуществляется отдельно по группам материалов: пластмассовые, металлические, трансформаторное масло.

# 10. УПАКОВКА.

Упаковка нагрузок согласно п.6 ТУ.

# 11. МАРКИРОВКА.

## Маркировка нагрузок должна соответствовать ГОСТ Р 52319.

### 1. Маркировка нагрузки наносится на заднюю стенку.

### 2. Маркировка нагрузки содержит наименование клемм подключения и заводской номер блока.

### 3. Маркировки на нагрузки наносятся с помощью самоклеющихся металлических или полимерных шильдиков, имитирующих металлические.

### 4. На упаковочной таре должны быть нанесены наименование изделия, а также знаки, указывающие способы транспортирования: "верх", "не бросать". Стрелками должны быть указаны винты, которые необходимо выкручивать для вскрытия тары.

### 5. Транспортная маркировка  - по ГОСТ 14192.

# 12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Нагрузка поверочная высоковольтная   НПВ-70, НПВ-120

заводской номер №  ______________       соответствует    ТУ 4227-007-22378101-2023 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления			/		202__ года

М.П. ОТК

подпись ОТК	расшифровка

Дата продажи			/		202__ года

М.П.

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие нагрузок НПВ-70, НПВ-120 требованиям ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации, указанных в паспорте на установку.

### Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев со дня продажи.

Сроки выполнения ремонтных работ на гарантийное изделие устанавливаются согласно законодательству, действующему на территории Российской Федерации.

На каждое изделие выдаётся гарантийный талон, в котором должны быть указаны:

дата продажи

наименование продавца его адрес, подпись ответственного лица и печать

наименование покупателя его адрес, подпись ответственного лица и координаты для связи, в случае ремонта.

Если талон не заполнен, заполнен не полностью или заполнен с исправлениями, которые вызывают сомнение в достоверности данных, гарантийные обязательства исчисляются от даты изготовления изделия, которая указана в разделе СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

В период гарантийного срока эксплуатации изготовитель производит бесплатный ремонт оборудования, вышедшего из строя, при условии, что потребителем не были нарушены правила эксплуатации. Гарантия не распространяется на оборудование с механическими дефектами, полученными в результате небрежной эксплуатации или транспортировки.

Гарантийное оборудование может быть передано Изготовителю через торговую сеть Продавца.

По истечении гарантийного срока изготовитель осуществляет сервисное обслуживание по отдельному договору.

Внимание! Самовольное внесение изменений в конструкцию схем и узлов может стать причиной отмены гарантии производителя.

Внесение изменений в конструкцию нагрузок НПВ-70, НПВ-120 не допускается, так как они могут оказать отрицательное влияние на безопасность, срок службы и эксплутационные характеристики изделия. Ущерб, вызванный такими изменениями или установкой дополнительных узлов и деталей, под гарантию изготовителя не попадает.

14. ОТМЕТКИ О ГАРАНТИЙНОМ РЕМОНТЕ.

| Срок проведения ремонта | Фамилия и подпись лица, проводившего ремонт | Описание выполненных работ |
| --- | --- | --- |

Изготовитель:

ООО «Приборостроительная компания «Высоковольтные Технологии»

400066, г. Волгоград, ул. Рокоссовского, д. 1Д.

тел.: (8442) 52-52-08.

www.pkvt-engineering.ru.