Комплекс измерительный для диагностики качества 
контуров заземления "КДЗ-1"

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КДЗ.000.000.000 РЭ

Содержание

1 Описание и работа 	3

1.1 Назначение изделия 	3

1.2 Основные технические данные 	3

1.3 Состав изделия 	5

1.4 Маркировка 	7

1.5 Упаковка 	7

2 Требования безопасности 	8

3 Подготовка изделия к использованию по назначению и

использование изделия 	9

3.1 Меры безопасности при подготовке изделия к использованию

по назначению и при использовании изделия 	9

3.2 Порядок подготовки изделия к использованию по назначению 	9

3.3 Порядок использования изделия по назначению 	10

4 Техническое обслуживание 	14

5 Текущий ремонт 	15

6 Методика поверки 	16

6.1 Операции поверки 	16

6.2 Средства поверки 	17

6.3 Требования безопасности при поверке 	18

6.4 Условия поверки 	18

6.5 Подготовка к поверке 	18

6.6 Проведение поверки 	19

6.7 Оформление результатов поверки 	24

7 Хранение 	25

8 Транспортирование .	26

9 Гарантии изготовителя	27

10 Свидетельство о приемке	28

Настоящее руководство по эксплуатации КДЗ.000.000.000 РЭ предназначено для изучения устройства, принципа действия, основных технических характеристик, правил эксплуатации, транспортирования, хранения, устанавливает методику поверки при выпуске из производства и ремонта и периодической поверке в процессе эксплуатации комплекса измерительного для диагностики качества контуров заземления "КДЗ-1" и является основным документом, которым необходимо пользоваться при его обслуживании.

Комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления "КДЗ-1" изготавливается согласно ТУ 3312-001-40489057-04.

1 Описание и работа

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления "КДЗ-1", ТУ 3312-001-40489057-04, (в дальнейшем именуемый – комплекс) предназначен для работ, проводимых по диагностике качества контуров заземления.

1.1.2 Комплекс является переносным оборудованием, предназначенным для генерирования переменного тока и напряжения заданной частоты и измерения их действующих значений.

1.2. Основные технические данные

1.2.1 Основные технические данные комплекса приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

| Наименование параметра или характеристики | Значение |
| --- | --- |
| 1 Частота генерируемого переменного напряжения и тока, Гц | 57±1; 211±2; 419±4 |
| 2 Максимальное действующее значение генерируемого переменного напряжения в режиме холостого хода на ВЫХОД 1, В, не менее - 1 диапазон (А) - 2 диапазон (мА) | 15 35 |
| 3 Диапазон измерения действующего значения генерируемого переменного тока в нагрузке на ВЫХОД 1, А - 1 диапазон (А) при нагрузке 1 Ом ± 10 % - 2 диапазон (мА) при нагрузке от 25 Ом до 80 Ом | от 0,5 до 7 от 0,05 до 0,5 |

Продолжение таблицы 1

| Наименование параметра или характеристики | Значение |
| --- | --- |
| 4 Предел допускаемого значения относительной погрешности измерения действующего значения генерируемого переменного тока в нагрузке, %, не более | 10 |
| 5 Диапазоны частоты измеряемого действующего значения переменного напряжения по уровню минус 3 дБ, Гц – 1 диапазон – 2 диапазон – 3 диапазон | 57 ± 1 211 ± 2 419 ± 4 |
| 6 Диапазон измеряемого действующего значения переменного напряжения – 1 диапазон, мВ – 2 диапазон, В | от 20 до 1999 от 2,0 до 199,9 |
| 7 Предел допускаемого значения относительной погрешности измеряемого действующего значения переменного напряжения, %, не более | 10 |
| 8 Потребляемая электрическая мощность, В А, не более | 170 |
| 9 Питание | от сети напряжением 220 В, частотой 50 Гц |
| 10 Габаритные размеры, мм, не более – генератора синусоидального тока ГСТ, ГСТ.5.000.000.000 – регистратора ИМПН.500.100.000 | 360×340×165 170х90х55 |
| 11 Масса, кг, не более | 11 |

1.2.2 Время установления рабочего режима комплекса не более 2 мин.

1.2.3 Продолжительность непрерывной работы комплекса не менее 8 час.

1.2.4 Средняя наработка на отказ комплекса не менее 1000 час.

1.2.5 Комплекс функционирует, сохраняет внешний вид и параметры во время и после воздействия на него внешних влияющих факторов, значения которых указаны в таблице 2.

1.2.6 На табло генератора ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ в процессе работы отображаются значения частоты, тока, напряжения и сопротивления внешней нагрузки, подключенной к генератору.

Т а б л и ц а 2

| Наименование внешнего влияющего фактора | Предельное значение внешнего влияющего фактора |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рабочие условия эксплуатации | Предельные условия |  |
|  |  | Транспортирование | Хранение |
| 1 Температура окружающего воздуха, oC – нижнее значение – верхнее значение | 5 35 | минус 10* 40 | 5 40 |
| 2 Относительная влажность воздуха, %, не более | 80 при 25 0С | 80 при 25 0С | 80 при 25 0С |
| 3 Атмосферное давление, мм рт. ст. – нижнее значение – верхнее значение | 630 795 | 630 795 | 630 795 |
| 4 Ударная прочность на удары многократного действия – пиковое ударное ускорение, м с-2 – длительность действия ударного ускорения, мс – число ударов, шт. |  | 70 2 4000 |  |
| * Включение комплекса после длительного пребывания его при температуре ниже 5 оC разрешается после предварительной выдержки в течение 4 час при температуре от 5 oC до 35 oС. |  |  |  |

1.3 Состав изделия

1.3.1 В состав комплекса входят составные части и документация, приведенные в таблице 3.

Т а б л и ц а 3

| Обозначение | Наименование | Количество, штук | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- |
| ГСТ.5.000.000.000 | Генератор синусоидального тока ГСТ | 1 | – |
| ИМПН.500.000.000 | Измеритель напряжения и индикатор напряженности магнитного поля ИМПН-3 |  |  |
| ИМПН.500.100.000 | Регистратор | 1 | – |
| ИМПН.500.200.000 | Датчик напряженности магнитного поля | 1 | – |
| ИМПН.500.300.000 | Ручка – держатель | 1 | - |
| ИМПН.500.400.000 | Кабель соединительный | 1 | - |
| ИМПН.500.500.000 | Кабель измерительный | 1 | - |
| КДЗ.000.000.000 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 | – |

1.3.2 Комплекс функционально состоит из двух составных частей: генератора синусоидального тока ГСТ, ГСТ.5.000.000.000 и измерителя напряжения и индикатора напряженности магнитного поля ИМПН-3, ИМПН.500.000.000.

1.3.3 Генератор синусоидального тока ГСТ, ГСТ.5.000.000.00 (в дальнейшем именуемый – генератор) предназначен для создания в объекте испытаний переменного тока и напряжения заданной частоты и измерения действующего значения тока.

1.3.4 Измеритель напряжения и индикатор напряженности магнитного поля ИМПН (в дальнейшем именуемый – регистратор) предназначен для измерения действующего значения напряжения и определения наличия магнитного поля переменного тока в диапазоне от 0,01 А/м до 199,9 А/м на объекте испытаний на заданной частоте в диапазонах частот работы генератора.

1.4 Маркировка

1.4.1 Маркировка комплекса содержит:

– условное обозначение комплекса и условное обозначение составной части комплекса;

– наименование предприятия-изготовителя;

– номер комплекса в системе нумерации предприятия-изготовителя.

1.4.2 Маркировка нанесена на таблички, одна из которых прикреплена на крышке генератора, вторая – на задней панели регистратора измерителя.

1.4.3 На датчик напряженности магнитного поля (в дальнейшем именуемый – датчик) прикреплена табличка, на которой нанесено условное обозначение измерителя и номер комплекса в системе нумерации предприятия-изготовителя.

1.4.4 На внутренней крышке генератора прикреплена табличка, на которой нанесена предупреждающая надпись.

1.4.5 Маркировка выполнена на русском языке.

1.5 Упаковка

1.5.1 Комплекс может быть упакован в тару, обеспечивающую его сохранность при транспортировании и хранении.

1.5.2 Руководство по эксплуатации вложено вместе с генератором.

2 Требования безопасности

2.1 Комплекс соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 22261.

2.2 На комплексе предусмотрена световая индикация включения сетевого выключателя.

2.3 Изоляция между соединенными входными цепями сетевого питания и корпусом выдерживает в течение 1 мин воздействие напряжения переменного тока 1,5 кВ (среднее квадратическое значение) частотой 50 Гц.

2.4 Электрическое сопротивление изоляции между корпусом и входными электрическими цепями сетевого питания - не менее 10 МОм.

2.5 Перед включением прибора в сеть необходимо соединить клемму заземления  с контуром заземления.

3 Подготовка изделия к использованию по назначению и использование изделия

3.1 Меры безопасности при подготовке изделия к использованию по назначению и при использовании изделия

3.1.1 К работе с комплексом допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации.

3.2 Порядок подготовки изделия к использованию по назначению

3.2.1 При подготовке комплекса к использованию необходимо выполнить следующие операции:

а) проверить соответствие состава комплекса составу, который приведен в таблице 3;

б) проверить положение переключателя СЕТЬ генератора, он должен находиться в положении ВЫКЛ.;

в) проверить положение переключателя РЕЖИМ регистратора, он должен находиться в положении ВЫКЛ

г) установить на регистраторе переключатель ДИАПАЗОН Н, U в положение А/м и переключатель РЕЖИМ – в положение ВКЛ., на индикаторе регистратора должны установиться нули. Установить на регистраторе переключатель РЕЖИМ – в положение КОНТР., на индикаторе установится значение напряжения батареи питания, которое должно находиться в диапазоне от 8 до 9,5 В, в противном случае необходимо заменить батарею питания. Для чего нужно:

– открыть крышку батарейного отсека корпуса регистратора;

– вынуть батарею питания из батарейного отсека регистратора и заменить ее;

– закрыть крышку батарейного отсека регистратора;

– повторить проверку.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ХРАНЕНИИ ИЗМЕРИТЕЛЯ БОЛЕЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ НЕОБХОДИМО ИЗЪЯТЬ БАТАРЕЮ ПИТАНИЯ ИЗ КОРПУСА РЕГИСТРАТОРА.

3.3 Порядок использования изделия по назначению.

3.3.1 Комплекс работает в двух режимах:

- режим 1 - режим измерения действующего значения напряжения и тока на объекте испытаний;

- режим 2 - режим индикации магнитного поля на объекте испытаний.

3.3.2 При работе комплекса в режиме 1 необходимо выполнить следующие операции:

а) установить на генераторе:

1) переключатель выбора рабочей частоты - в положение 419 Гц или 211 Гц, или 57 Гц;

2) кнопку ТОК в зависимости от требуемого тока - в положение А (отжата) или мА (нажата);

б) включить сетевой шнур генератора в сеть питания;

в) установить на генераторе переключатель СЕТЬ в положение ВКЛ. Убедиться в том, что на табло генератора ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ отображены значения частоты и напряжения. Нажатием и удержанием кнопки РЕГ. ТОКА  убедиться в том, что напряжение на выходе генератора растёт. Нажатием кнопок РЕГ. ЧАСТОТЫ  и  убедиться в том, что происходит соответственно уменьшение или увеличение частоты;

г) установить на генераторе переключатель СЕТЬ в положение ВЫКЛ.;

д) установить на регистраторе переключатель ЧАСТОТА, Гц, в зависимости от выбранной частоты работы, в положение 57  или 211 , или 419 , а переключатель ДИАПАЗОН H, U – в положение В;

е) присоединить к вилке U регистратора измерительный кабель;

ж) подключить на генераторе к гнездам ВЫХОД 1 при помощи проводов подключения (в комплект поставки не входят) объект испытаний;

и) подсоединить зажимы измерительного кабеля регистратора к объекту испытаний;

к) установить на генераторе переключатель СЕТЬ в положение ВКЛ.

ВНИМАНИЕ! ВРЕМЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО РЕЖИМА КОМПЛЕКСА НЕ БОЛЕЕ 2 МИН.;

л) установить на генераторе кнопками РЕГ. ТОКА  и  необходимую величину тока из выбранного диапазона, проконтролировав ее на табло 
ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ;

м) установить на регистраторе переключатель РЕЖИМ – в положение ВКЛ. Произвести настройку генератора на выбранную частоту работы регистратора. Для этого на генераторе кнопками РЕГ. ЧАСТОТЫ  и  откорректировать значение частоты, соответствующее максимальным показаниям регистратора при работе на заданной частоте;

н) зафиксировать показания на цифровом индикаторе регистратора. Если показания цифрового индикатора регистратора меньше 2 В, установить на регистраторе измерителя переключатель ДИАПАЗОН H, U в положение мВ.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ РАБОЧЕГО ТОКА НА ОБЪЕКТЕ ИСПЫТАНИЙ НА ГЕНЕРАТОРЕ ЗАГОРАЕТСЯ СВЕТОДИОД "ПЕРЕГРУЗ." И ГЕНЕРАТОР ОТКЛЮЧАЕТСЯ. ПОВТОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА РАЗРЕШАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ЧЕРЕЗ 60 С ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ И ПОРЯДКА, ИЗЛОЖЕННЫХ ВЫШЕ.

Качество контуров заземления определять в соответствии с требованиями "Методических указаний по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок" РД 153-34.0-20.525-00;

п) по окончании работы на генераторе установить переключатель СЕТЬ в положение ВЫКЛ. и установить на регистраторе переключатель РЕЖИМ – в положение ВЫКЛ.;

р) отсоединить измерительный кабель от объекта испытаний и от разъема U регистратора;

с) отключить генератор от объекта испытаний;

т) отключить сетевой шнур генератора от сети.

3.3.3 При работе комплекса в режиме 2 необходимо выполнить следующие операции:

а) установить на генераторе:

1) переключатель СЕТЬ – в положение ВЫКЛ.;

2) переключатель выбора рабочей частоты - в положение 419 Гц или 211 Гц;

3) кнопку ТОК в зависимости от требуемого тока - в положение А (отжата) или мА (нажата);

б) включить сетевой шнур генератора в сеть питания;

в) установить на генераторе переключатель СЕТЬ в положение ВКЛ. Убедиться в том, что на табло генератора ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ отображены значения частоты и напряжения. Нажатием и удержанием кнопки РЕГ. ТОКА  убедиться в том, что напряжение на выходе генератора растёт. Нажатием кнопок РЕГ. ЧАСТОТЫ  и  убедиться в том, что происходит соответственно уменьшение или увеличение частоты;

г) установить на генераторе переключатель СЕТЬ в положение ВЫКЛ.;

д) установить на регистраторе переключатель ЧАСТОТА, Гц, в зависимости от выбранной частоты работы, в положение 211 или 419 , а переключатель ДИАПАЗОН H, U – в положение А/м;

е) подсоединить розетку соединительного кабеля к вилке датчика;

ж) соединить сборные элементы ручки-держателя. Пропустить сквозь осевое отверстие ручки-держателя соединительный кабель, привинтить датчик к ручке-держателю;

и) подсоединить розетку соединительного кабеля  к вилке Н регистратора;

к) подключить на генераторе к гнездам ВЫХОД 1 при помощи проводов подключения (в комплект поставки они не входят) объект испытаний;

л) установить на генераторе переключатель СЕТЬ в положение ВКЛ.

ВНИМАНИЕ! ВРЕМЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО РЕЖИМА КОМПЛЕКСА НЕ БОЛЕЕ 2 МИН.;

м) установить на генераторе кнопками РЕГ. ТОКА  и  необходимую величину тока из выбранного диапазона, проконтролировав ее на табло ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ;

н) установить на регистраторе переключатель РЕЖИМ – в положение ВКЛ. и произвести настройку генератора на выбранную частоту работы регистратора, предварительно внеся датчик в область магнитного поля (например, ввести датчик в соприкосновение с одним из проводов, подключенных к клеммам ВЫХОД 1, ориентируя плоскость датчика вдоль провода). Для этого на генераторе кнопками РЕГ. ЧАСТОТЫ  и  откорректировать значение частоты, соответствующее максимальным показаниям измерителя при работе на заданной частоте (211 Гц или 419 Гц);

п) на цифровом индикаторе зафиксировать показания регистратора. Если показания меньше 2 А/м, перевести на регистраторе переключатель ДИАПАЗОН H, U из положения А/м в положение мА/м. Для нахождения максимального значения напряженности магнитного поля необходимо ориентировать корпус датчика измерителя так, чтобы показания на цифровом индикаторе регистратора были максимальными.

Качество контуров заземления определять в соответствии с требованиями "Методических указаний по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок" РД 153-34.0-20.525-00;

р) по окончании работы установить на генераторе переключатель СЕТЬ в положение ВЫКЛ., а на регистраторе переключатель РЕЖИМ – в положение ВЫКЛ.;

с) отсоединить розетку соединительного кабеля от вилки Н регистратора;

т) разобрать ручку-держатель;

у) отсоединить розетку соединительного кабеля от вилки датчика;

ф) отключить генератор от объекта испытаний;

х) отключить сетевой шнур генератора от сети.

4 Техническое обслуживание

4.1 Техническое обслуживание комплекса проводится один раз в шесть месяцев.

4.2 При проведении технического обслуживания необходимо очистить генератор и регистратор от пыли салфеткой ТУ31-835-75.

4.3 Протереть все разъемы салфеткой смоченной спиртом этиловым ректификованным техническим сорта "Экстра" ГОСТ 18300 (расход спирта на одну протирку 10 г).

5 Текущий ремонт

5.1 Перечень возможных неисправностей в процессе использования изделия по назначению и рекомендации по действиям при их выявлении приведен в таблице 4.

Т а б л и ц а 4

| Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 При установлении переключателя РЕЖИМ регистратора в положение ВКЛ. не появляются нули на цифровом индикаторе регистратора | 1 Истек срок эксплуатации батареи питания 2 Отсутствует контакт на клеммной панели с клеммами батареи | 1 Заменить батарею питания согласно п. 3.2.1 1 Проверить контакты в батарейном отсеке |  |
| 2 При вводе в магнитное поле датчика нет показаний на цифровом индикаторе регистратора измерителя | 1 Отсутствует контакт в гнезде регистратора H | 1 Проверить контакт |  |
| 3 При присоединении измерительного кабеля отсутствуют показания на цифровом индикаторе регистратора | 1 Отсутствует контакт в гнезде регистратора U | 1 Проверить контакт |  |
| 4 Не появляются значения напряжения на табло ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ генератора. Не загорается неоновый индикатор клавиши СЕТЬ ВКЛ. | 1 Перегорел предохранитель плавкий | 1 Заменить предохранитель плавкий |  |

6 Методика поверки

6.1 Операции поверки

6.1.1 При проведении поверки должны выполняться операции соответственно требованиям таблицы 5.

Т а б л и ц а 5

| Наименование операции | Номер пункта методики | Проведение операции |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | при выпуске, после ремонта | при периодической поверке |
| 1 Внешний осмотр | 6.6.1 | нет | да |
| 2 Опробование | 6.6.2 | да | да |
| 3 Проверка диапазона измерения действующего значения генерируемого переменного тока в нагрузке на ВЫХОД 1 и предела допускаемого значения относительной погрешности измерения действующего значения генерируемого переменного тока в нагрузке | 6.6.3 | да | да |
| 4 Проверка диапазона измеряемого действующего значения переменного напряжения и предела допускаемого значения относительной погрешности измеряемого действующего значения переменного напряжения | 6.6.4 | да | да |

6.2 Средства поверки

6.2.1 При проведении поверки комплекса должны применяться средства измерений, указанные в таблице 6.

Т а б л и ц а 6

| Номер пункта | Наименование средства измерений, основные метрологические и технические характеристики |
| --- | --- |
| 6.6.3 | Амперметр Д553 |
| 6.6.4 | Вольтметр универсальный цифровой В7-27А/1 Генератор сигналов низкочастотный Г3-109 |

6.2.2 При проведении поверки комплекса применяется вспомогательное оборудование, указанное в таблице 7.

Т а б л и ц а 7

| Номер пункта | Наименование вспомогательного оборудования и его технические характеристики |
| --- | --- |
| 6.6.3.1 | # Эквивалент нагрузки №1 # резистор типа ТВО-20-68 Ом ± 5 % ОЖО 467.545 ТУ |
| 6.6.2.1; 6.6.3.1 | Эквивалент нагрузки №2 две параллельно соединенные группы из четырех последовательно соединенных резисторов типа С5-16 В- 10 Вт-0,51 Ом ± 1 % ОЖО 467.121 ТУ (с общим сопротивлением 1,028 Ом, измеренным мостом постоянного тока МО-62 ГОСТ 7165-66) |

6.2.3 Средства измерений, которые применяются при поверках, должны иметь свидетельство о поверке.

6.2.4 Допускается применять другие средства измерений с метрологическими характеристиками, аналогичными указанным в таблице 6.

6.3 Требования безопасности при поверке

6.3.1 К проведению поверки допускаются лица, ознакомленные с технической документацией на комплекс, который поверяется, с инструкциями по эксплуатации средств измерений и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности.

6.4 Условия поверки

6.4.1 Поверка комплекса проводится в нормальных условиях применения со следующими характеристиками:

- температура окружающего воздуха,0С	205;

- относительная влажность воздуха, %	6015;

- атмосферное давление, кПа	101,34.

6.5 Подготовка к поверке

6.5.1 Проверить наличие средств поверки в соответствии с требованиями таблиц 6 и 7, укомплектованность их эксплуатационной документацией и необходимыми элементами соединений.

6.5.2 Подготовить средства поверки к работе в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на них.

6.6 Проведение поверки

6.6.1 Внешний осмотр

6.6.1.1 Осуществить внешний осмотр комплекса на соответствие следующим требованиям:

- корпуса составных частей комплекса должны быть без механических повреждений;

- маркировка составных частей комплекса должна быть четкой;

- обозначение органов управления должно отвечать требованиям технической документации;

- состав комплекса должен отвечать технической документации на него.

6.6.1.2 Дальнейшее проведение поверки допускается, если при внешнем осмотре не выявлены нарушения указанных выше требований и в наличии есть все документы, необходимые для поверки.

6.6.2 Опробование

6.6.2.1 При проведении опробования генератора необходимо выполнить следующие операции:

а) подготовить комплекс к работе соответственно требованиям руководства по эксплуатации;

б) установить на генераторе:

1) переключатель СЕТЬ - в позицию ВЫКЛ.;

2) переключатель частоты - в позицию 211 Гц;

3) кнопку ТОК - в позицию А (отжата);

в) установить на регистраторе:

1) переключатель ДИАПАЗОН H, U - в позицию А/м;

2) переключатель ЧАСТОТА, Гц - в позицию 211;

г) подключить сетевой шнур генератора к сети;

д) подключить эквивалент нагрузки №2 к клеммам ВЫХОД 1 генератора;

е) установить на генераторе переключатель СЕТЬ в положение ВКЛ.;

ж) установить на генераторе кнопками РЕГ. ТОКА  и  значение тока

I = (1,00±0,05) А и проконтролировать его на табло ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ;

и) подключить к клеммам генератора ВЫХОД 1 регистратор;

к) установить на регистраторе переключатель РЕЖИМ – в положение ВКЛ. и зафиксировать показания на его табло;

л) результаты проверки считаются положительными, и комплекс допускается к дальнейшей проверке, если:

1) не наблюдалось отказа в работе генератора или регистратора;

2) на табло ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ генератора значение тока

I = (1,00±0,05) А, частоты F = (211±2) Гц;

3) на табло регистратора значение напряжения равно (1,00±0,1) В.

6.6.3 Проверка диапазона измерения действующего значения генерируемого переменного тока в нагрузке на ВЫХОД 1 и допускаемой относительной погрешности измерения действующего значения генерируемого переменного тока в нагрузке

6.6.3.1 Проверку диапазона измерения действующего значения генерируемого переменного тока в нагрузке на ВЫХОД 1 и предела допускаемого значения относительной погрешности измерения действующего значения генерируемого переменного тока в нагрузке проводить следующим образом:

а) подготовить к работе генератор в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации комплекса, установить органы управления генератора в следующие положения:

1) переключатель СЕТЬ – в позицию ВЫКЛ.;

2) переключатель частоты – в позицию 211 Гц;

3) кнопку ТОК – в позицию мА;

б) подсоединить последовательно амперметр Д553 и резистор типа ТВО-20-68 Ом ± 5 %  ОЖО 467.545 ТУ к клеммам генератора ВЫХОД 1;

в) подсоединить сетевой шнур генератора к сети и переключатель генератора СЕТЬ установить в положение ВКЛ.;

г) установить ток генератора Iг = 50 мА с помощью кнопок РЕГ. ТОКА  и , контролируя его по табло ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ;

д) измерить с помощью амперметра Д553 значение тока Iд;

е) определить относительную погрешность Qк измерения значения тока генератором по формуле:

Qк=Iг−IдIд⋅100%,

где 	Iд – ток, измеренный с помощью амперметра Д553;

Iг – ток, измеренный с помощью генератора;

ж) последовательно установить ток генератора 200 мА, 500 мА. Повторить операции по пп. д, е;

и) установить переключатель генератора СЕТЬ в положение ВЫКЛ. Заменить резистор типа ТВО-20-68 Ом ± 5 % на две параллельно соединенные группы из четырех последовательно соединенных резисторов типа 
С5-16 В– 10 Вт-0,51 Ом ± 1 %  ОЖО 467.121 ТУ (с общим сопротивлением 1,028 Ом, измеренным мостом постоянного тока МО-62 ГОСТ 7165-66). В цепь с резисторами С5-16 В- 10 Вт-0,51 Ом ± 1 % последовательно подключить амперметр Д553;

к) последовательно установить ток генератора 0,5 А, 3 А, 7 А. Повторить операции по пп. д, е;

л) измерения по пп. д – к провести для рабочей частоты генератора 419 Гц и 57 Гц;

м) допускаемая относительная погрешность принимается максимальной из полученных величин;

н) установить переключатели в позицию ВЫКЛ.;

п) привести комплекс в исходное состояние.

6.6.3.2. Проверку считать выполненной, если комплекс удовлетворяет требованиям п. 3 и п. 4 таблицы 1.

6.6.4 Проверка диапазона измеряемого действующего значения переменного напряжения и предела допускаемого значения относительной погрешности измеряемого действующего значения переменного напряжения

6.6.4.1 Проверку диапазона измеряемого действующего значения переменного напряжения и предела допускаемого значения относительной погрешности измеряемого действующего значения переменного напряжения проводить следующим образом:

а) подготовить к работе генератор сигналов низкочастотный Г3-109 в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на него, а регистратор – в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации комплекса; установить органы управления регистратора в следующие положения:

1) переключатель РЕЖИМ – в положение ВЫКЛ;

2) переключатель ЧАСТОТА, Гц – в позицию 211;

3) переключатель ДИАПАЗОН Н, U – в позицию В;

б) подключить вход вольтметра В7-27А/1 и вход регистратора к выходу генератора Г3-109, настроив его на частоту регистратора;

в) установить на регистраторе переключатель РЕЖИМ – в положение ВКЛ.;

г) установить последовательно по вольтметру В7-27А/1 выходное напряжение генератора Uг, равное 10 В, 5 В, 2 В, установив частоту соответствующую максимальным показаниям регистратора. Зарегистрировать показания Uи регистратора;

д) определить относительную погрешность QK измерения регистратором величины напряжения по формуле:

Qк=Uг−UиUг⋅100%,

где 	Uг – напряжение, которое измеряется с помощью вольтметра;

Uи – напряжение, которое измеряется с помощью регистратора;

е) установить переключатель ДИАПАЗОН H, U – в положение мВ;

ж) установить последовательно по вольтметру В7-27А/1 выходное напряжение генератора Uг, равное 1800 мВ, 1000 мВ, 500 мВ, 100 мВ, 20 мВ. Зарегистрировать показания Uи регистратора;

и) провести расчеты по п. д;

к) провести операции по пп. г – и для частоты 419 Гц и 57 Гц;

л) допускаемая относительная погрешность принимается максимальной из полученных величин;

м) установить на регистраторе переключатель РЕЖИМ – в положение ВЫКЛ.;

н) привести комплекс в исходное состояние.

6.6.4.2 Проверку считать выполненной, если комплекс удовлетворяет требованиям п. 6 и п. 7 таблицы 1.

6.7 Оформление результатов поверки

6.7.1 При проведении поверки ведется протокол, в котором должны указываться:

- дата проведения поверки;

- объект поверки;

- используемые средства измерений;

- результаты измерений;

- результаты обработки;

- метрологические характеристики, полученные в результате измерений;

- заключение о результатах поверки.

6.7.2 При положительных результатах поверки оформляется свидетельство о поверке.

6.7.3 При отрицательных результатах поверки свидетельство о предыдущей поверке аннулируется, оформляется извещение о непригодности комплекса.

7 Хранение

7.1 Условия хранения комплекса в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе по условиям хранения Л1 по 
ГОСТ 15150. В местах хранения не допускается наличие кислотных и других примесей, вредно воздействующих на материалы, из которых изготовлен комплекс.

8 Транспортирование

8.1 Условия транспортирования комплекса в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе по условиям хранения 
Л 1.2 по ГОСТ 15150.

8.2 Транспортирование комплекса допускается только наземными видами транспорта. При транспортировании комплекса без транспортной тары избегать вибраций и ударов.

9 Гарантии изготовителя

Изготовитель комплекса измерительного "КДЗ-1", ТУ 3312-001-4048057-04, заводской номер____ гарантирует работоспособность комплекса и соответствие его характеристик требованиям эксплуатационной документации в течение 18 месяцев со дня передачи покупателю при условии соблюдения требований к эксплуатации, транспортированию и хранению.		В случае отказа в работе комплекса в период гарантийного срока владельцем составляется технический акт с указанием условий выхода его из строя и характер неисправности. Один экземпляр акта передается изготовителю вместе с комплексом для проведения гарантийного ремонта.

Гарантии не распространяются на батарею питания, необходимую для работы измерителя напряжения и индикатора напряженности магнитного поля ИМПН-3, ее замена и установка производится организацией, которая использует данный комплекс.

Гарантийный срок исчисляется с____________________

Директор

М П

10 Свидетельство о приемке

Комплекс измерительный для диагностики качества 
контуров заземления "КДЗ-1"

(наименование изделия)

| ТУ 3312-001-40489057-04 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (обозначение) |  | (заводской номер) |

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

| МП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  | год, месяц, число |  |  |