Утвержден
72609.925.00.000 РЭ - ЛУ
42 1525

ПРИБОР КОНТРОЛЯ ЧИСТОТЫ ЖИДКОСТИ
ПКЖ-904
вариант исполнения ПКЖ-904А
Руководство по эксплуатации
72609.925.00.000 РЭ

г. Саратов

Содержание

1 Описание и работа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
2 Использование по назначению . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
3 Техническое обслуживание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4 Техническое обслуживание составных частей . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 21
5 Текущий ремонт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
6 Хранение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
7 Транспортирование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
   Приложение А Выписка из ГОСТ 17216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
        Приложение Б Перечень документов, на которые даны ссылки
в настоящих РЭ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Лист регистрации изменений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Настоящее руководство по эксплуатации (в дальнейшем в тексте РЭ) предназначено для изучения работы прибора контроля чистоты жидкости ПКЖ-904 вариант исполнения ПКЖ-904А.
РЭ содержит техническое описание и инструкцию по эксплуатации.
К работе с прибором ПКЖ-904 вариант исполнения ПКЖ-904А допускаются лица, ознакомленные с конструкцией и приемами работы с прибором и имеющие допуск к работе с устройствами до 1000 В.
РЭ распространяется на прибор ПКЖ-904 вариант исполнения ПКЖ-904А .

1 Описание и работа

1.1 Назначение изделия

Прибор контроля чистоты жидкости ПКЖ-904 вариант исполнения ПКЖ-904А (в дальнейшем по тексту прибор) предназначен для измерения количества частиц, содержащихся в контролируемом объеме жидкости. Прибор регистрирует частицы размером 5-300 мкм.
Результаты измерения количества частиц индицируются на жидкокристаллическом дисплее в шести размерных диапазонах: 5-10, 10-25, 25-50, 50-100, 100-200, св.200 мкм.
Прибор ПКЖ-904 вариант исполнения ПКЖ-904А обеспечивает контроль чистоты жидкостей:
- технических масел: трансформаторных, турбинных, индустриальных, моторных, гидравлических, вакуумных и других;
- керосинов;
- спиртов;
- воды.
Прибор может использоваться в двух режимах: контроль чистоты жидкости в потоке и контроль чистоты отдельных проб жидкости.
Для определения классов чистоты жидкости по ГОСТ 17216 показания прибора в соответствующих размерных диапазонах должны быть отнесены к 100 см3 жидкости.
Исполнение прибора в части устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует группе УХЛ категория 4.2 по ГОСТ 15150.

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, оС………….................от плюс 10 до плюс 35
- относительная влажность при температуре окружающего воздуха 20 оС, %, не более …………………………………………......................................80
- атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.)………...от 84,0 до 105,0 (от 630 до 800)
        - напряжение питания от однофазной сети переменного
тока частотой 50 ± 1 Гц, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 ± 22
- температура контролируемых жидкостей, оС….................. от плюс 10 до плюс 70
- кинематическая вязкость контролируемых
жидкостей, мм2/с ( сСт), не более……………..................…..…………………....................50
- коэффициент светопропускания жидкостей
на толщине слоя 10 мм, %, не менее………..………..…..………..................…....................1
- предел рабочего давления исследуемой
жидкости, МПа ( кгс\см2)…………………………..…….………................................... 0,5 (5,0)
- общее количество частиц в 100 см3 жидкости, шт.,не более………...........4800000
        - расход жидкости через прибор, см3/мин……….……...............…..................100+10

1.2 Технические характеристики

Таблица 1 - Основные технические данные
Наименование параметров	Значение
Допустимое давление жидкости, МПа (кгс/см2 ), не более	0,5 (5)
Пределы измерения количества частиц в жидкости, / част./100 см3	150-150 000
Количество частиц в жидкости, при котором светится сигнализатор ПЕРЕГРУЗКА, част/100 см3	≥ 150000
Пределы допускаемой основной относительной погреш-ности измерения количества частиц при расходе / (100+10) см3/мин контролируемой жидкости через прибор, процентов	+30
Время готовности прибора к работе, мин, не более	5
Время непрерывной работы, ч, не более	8
Габаритные размеры (без принадлежностей), мм, / не более	300x225x130
Масса (без принадлежностей), кг, не более	5,0
Сопротивление изоляции электрических цепей / сетевого питания, МОм, не менее	20
Электрическая прочность изоляции электрических цепей прибора, В, не менее	1500
Сопротивление заземления, Ом, не более	0,1

1.3 Состав изделия

1.3.1 Комплектность прибора ПКЖ-904 вариант исполнения ПКЖ-904А в состоянии поставки приведена в таблице 2.

Таблица 2 - Комплект поставки прибора ПКЖ-904 вариант исполнения ПКЖ-904А

Обозначение	Наименование	Количе- / ство	Примечание
72609.925.00.000	Прибор контроля чистоты жидкости ПКЖ-904 вариант исполнения ПКЖ-904А	1
Комплект принадлежностей
72609.925.11.000	Узел “Воронка”	1
72609.925.12.000	Узел поддавливания	1
72609.925.00.850	Рукав	2
Экплуатационная документация
72609.925.00.000 ПС	Прибор контроля чистоты жидкости ПКЖ-904 вариант исполнения ПКЖ-904А / Паспорт	1	В отдельной книге
72609.925.00.000 РЭ	Прибор контроля чистоты жидкости ПКЖ-904 вариант исполнения ПКЖ-904А / Руководство по эксплуатации	1	В отдельной книге
	Методика поверки приборов контроля чистоты жидкости ПКЖ-904	1	В отдельной книге. Поставляется по требованию

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Устройство
1.4.1.1 Прибор ПКЖ-904 вариант исполнения ПКЖ-904А имеет датчик, который соединяется с прибором жгутом длиной 0,2 м.
1.4.1.2 Датчик крепится в корпусе прибора.
1.4.1.3 Датчик имеет входной штуцер с резьбой М12х1. На выходе датчика расположен пробковый кран.
К входному штуцеру датчика присоединяется узел «Воронка», предназначенный для контроля отдельных проб жидкости.
При осуществлении контроля чистоты жидкости в потоке подсоединение осуществляется непосредственно к входному штуцеру датчика.
К штуцеру на выходе крана подсоединяется рукав из комплекта поставки, который служит для слива жидкости.
  1.4.1.4 Воронка имеет дренажный штуцер (для стравливания избыточного воздуха над поверхностью жидкости) и два одинаковых штуцера:
- для подвода воздуха от системы поддавливания,
- для подвода жидкости из потока.
На воронке нанесены риски, ограничивающие объем 100 см3.
1.4.1.5 На передней панели прибора расположены:
кнопки: ПУСК, СТОП, ОТКЛЮЧЕНИЕ 5...10, 5...25 мкм;
 - разъемы: ЭВМ-ТТЛ, КОНТРОЛЬ.
        1.4.1.5.1 Кнопка ПУСК служит:
- для запуска процесса измерения;
- для выбора режима измерения:
- последовательное нажатие кнопки ПУСК позволяет выбрать автоматический режим измерения (режим ТАЙМЕР), который автоматически заканчивается через 1 минуту после начала измерения или ручной режим измерения, который заканчивается оператором по усмотрению - нажатием кнопки СТОП.
1.4.1.5.2 Кнопка СТОП служит:
- для остановки измерения;
- для чтения данных в памяти (происходит при последующих, после остановки измерения, нажатиях кнопки СТОП ).
1.4.1.5.3 Кнопки ОТКЛЮЧЕНИЕ 5...10, 5...25 мкм предназначены для отключения (включения) диапазонов измерения 5-10, 10-25 мкм:
- при нажатии кнопки 5...10 группы кнопок 5...25 отключается диапазон измерения 5-10 мкм , при нажатии правой кнопки группы кнопок 5...25 отключается диапазон: 10-25 мкм ( на экране жидкокристаллического индикатора прибора в соответствующем диапазоне в столбце КОЛИЧЕСТВО высвечивается ВЫКЛ),
- при повторном последовательном нажатии группы кнопок 5...25 ( вначале правой кнопки, затем 5...10) происходит включение диапазонов 10-25, 5-10 мкм.
     1.4.1.6 Разъемы ЭВМ-ТТЛ и КОНТРОЛЬ служат для контроля электрических параметров прибора при проведении регулировки, регламентного обслуживания и ремонта.
1.4.1.7 На задней панели прибора расположены:
- тумблер СЕТЬ;
- клемма заземления;
- предохранитель;
- разъем ДАТЧИК для подсоединения жгута датчика;
- фирменная табличка, на которой выполнена маркировка: наименование модели, заводской номер прибора;
 - сетевой шнур.

1.4.1.8 Прибор имеет ручку для переноски.
1.4.1.9 Внутри корпуса прибора расположены:
- экран ЖКИ;
- плата коммутации 72609.925.02.000;
- плата индикации 72609.925.03.000;
- плата усилителя 72609.925.04.000;
- трансформатор.

1.4.2 Работа прибора
1.4.2.1 Принцип действия прибора основан на преобразовании в датчике прибора изменения светового потока, вызванного прохождением через него частицы, перемещающейся с потоком контролируемой жидкости, в электрический импульс, амплитуда которого пропорциональна размеру частицы.
        Электрические сигналы с датчика усиливаются, анализируются по амплитуде и распределяются по каналам, соответствующим размерным диапазонам.
1.4.2.2 Результаты измерения индицируются на экране ЖКИ прибора столбце КОЛИЧЕСТВО в диапазонах: 5-10, 10-25, 26-50, 50-100, 100-200, св. 200 мкм и автоматически сохраняются в памяти прибора (54 измерения).
При превышении концентрации загрязнений величины 150000/ 100 см 3 на экране ЖКИ высвечивается надпись ПЕРЕГРУЗКА, при превышении концентрации загрязнений 150000 / 100 см 3 в 2, 4, 8, 16, 32 раза, на табло ЖКИ высвечивается соответствующая надпись: ПЕРЕГРУЗКАх2; ПЕРЕГРУЗКАх4; ПЕРЕГРУЗКАх8; ПЕРЕГРУЗКАх16; ПЕРЕГРУЗКАх32.
1.4.2.3 Прибор позволяет осуществлять измерения:
- в автоматическом режиме (в режиме ТАЙМЕР), когда начало измерения осуществляется вручную при нажатии кнопки ПУСК прибора, а окончание измерения происходит автоматически через 60 с после начала измерения.
- в ручном режиме (при нажатие кнопки ПУСК дважды), окончание измерения осуществляются оператором вручную: - нажатием кнопки СТОП прибора.
1.4.2.4 При работе в ручном режиме в правом нижнем углу экрана отображается надпись время, и происходит отсчет времени от 0 до 99 мин, после чего происходит обнуление показаний времени.
1.4.2.5 Ниже приведены основные пиктограммы на экране ЖКИ прибора.
1.4.2.5.1 При включении прибора (подключение к сети питания 220В, 50 Гц и установке тумблера СЕТЬ, расположенного на задней панели прибора, в верхнее положение) на экране ЖКИ устанавливается изображение, представленное на рисунке 1.

Рисунок 1 - Экран ЖКИ при включении прибора

1.4.2.5.2 При однократном нажатии кнопки ПУСК прибор работает в автомати-ческом режиме (в режиме ТАЙМЕР), на экране ЖКИ устанавливается изображение, представленное на рисунке 2.
С нажатием кнопки ПУСК начинается процесс измерения:
  - в столбце КОЛИЧЕСТВО отображается текущее значение количества частиц в соответствующих размерных диапазонах;
        - справа от показаний по размерным диапазонам индицируется текущее зна- чение класса чистоты жидкости по каждому размерному диапазону;
  - в правом нижнем углу экрана напротив надписи ТАЙМЕР происходит отсчет времени от 0 до 1 минуты.

Рисунок 2 - Экран ЖКИ при работе прибора в режиме ТАЙМЕР

По истечении 1 минуты процесс измерения автоматически завершается, на экране ЖКИ устанавливается изображение, представленное на рисунке 3.
Напротив надписи КЛАСС высвечивается класс чистоты контролируемой жидкости (представляет собой справочную величину), определяемый по наихудшему значению из значений классов по диапазонам.
Результаты измерения записываются оператором и сохраняются в памяти прибора (память рассчитана на сохранение 49-ти измерений).

Рисунок 3 - Экран ЖКИ при завершении работы прибора в режиме ТАЙМЕР

1.4.2.5.3 При нажатии кнопки ПУСК дважды прибор работает в ручном режиме (оператор останавливает процесс измерения вручную: - нажатием кнопки СТОП).
Экран ЖКИ имеет вид, представленный на рисунке 4.

Рисунок 4 - Экран ЖКИ при работе прибора в ручном режиме

С нажатием кнопки ПУСК дважды начинается процесс измерения:
- в столбце КОЛИЧЕСТВО отображается текущее значение количества частиц в соответствующих размерных диапазонах,
в правом нижнем углу отображается надпись время, происходит отсчет времени от начала измерения.
Оператор останавливает процесс измерения вручную нажатием кнопки СТОП.
На табло будут представлены результаты за весь период измерения.
Для определения класса чистоты жидкости по ГОСТ 17216 показания в соответствующих размерных диапазонах должны быть отнесены к 100 см3 жидкости.

1.4.2.5.4 Экран ЖКИ чтения данных в памяти прибора имеет вид, представленный на рисунке 5.
Чтение данных в памяти происходит после остановки измерения в автоматическом или ручном режимах. Последовательное нажатие кнопки СТОП позволяет листать страницы памяти (всего их четыре), при этом последние значения будут находиться на последней (четвертой) странице в последних строчках.

Рисунок 5 - Экран ЖКИ чтения данных в памяти прибора

1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности

1.5.1 Для выполнения работ по контролю необходимы принадлежности, приведенные в таблице 3.
Таблица 3
Наименование	Назначение	Допустимая замена
Баллон со сжатым азотом или другим инертным газом с обеспе-чением регулировки давления в пределах от 0 до 0, 5 Мпа ( 5 кгс/см2)	Для обеспечения поддавливания пробы / жидкости с целью обеспечения номиналь-ного расхода (100+10)см3/мин	Возможно использовать / сеть сжатого воздуха
Мерная емкость, 250 мл с ценой делений 10 мл ГОСТ 1770	Для измерения расхода жидкости через датчик прибора
Ключи гаечный 17х22 / ГОСТ 10112	Для подсоединения узла «Воронка» к датчику прибора, рукавов и элементов узла поддав-ливания
Емкость, объемом 1 л, не менее	Для слива пробы жидкости

1.5.2 Примерный расход материалов, необходимых для технического обслуживания изделия, приведён в таблице 4 (для периодической протирки от подтеков масла, очистки от пыли и грязи).
Таблица 4
Наименование	Количество
Спирт этиловый ГОСТ18300	0,3 л/год
Бязь хлопчатобумажная ГОСТ 29298	0,3 м2/мес.
Отходы потребления текстильные хлопчато-бумажные сортированные ГОСТ 4643	1 кг/мес.
Лента ФУМ-1 сорт 1 0,1 х 10 ТУ 6-05-1388	0,3 м/год

1.6 Маркировка и пломбирование

1.6.1 Прибор ПКЖ-904 вариант исполнения ПКЖ-904А имеет маркировку:
на верхней панели прибора:
- наименование типа;
- фирменный знак предприятия-изготовителя;
        - знак утверждения типа средств измерения;
на фирменной табличке, прикрепленной на задней панели прибора:
а) вариант исполнения ;
б) порядковый номер;
в) год выпуска.
1.6.2 После приемки ОТК прибор пломбируется.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения
2.1.1 Давление на входе датчика не должно превышать 0,5 МПа.
2.1.2 Условия применения должны соответствовать условиям эксплуатации, изложенным в разделе 1 настоящего РЭ.

2.2 Требования безопасности и требования охраны окружающей среды

2.2.1 К работе с прибором допускаются лица не моложе 18 лет, ознакомленные с принципом работы и конструкцией прибора, имеющие 2 квалификационную группу по электробезопасности, прошедшие медицинский осмотр согласно Приказа Минздрава РФ №90 от 14.03.96 г. и приказа №83 от 16.08.04 г., а также прошедшие инструктаж по охране труда в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004.
2.2.2 Прибор должен удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.003, ГОСТ12.2.049 и «Гигиеническим требованиям к организации технологических процессов, производ-ственному оборудованию и рабочему инструменту» СП 2.2.2.1327-03.
2.2.3 При эксплуатации прибора соблюдать требования ГОСТ 12.1.019, межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, утверждённые Мин. труда и Соц. развития РФ и Мин. энергетики, действующие с 01.07.2001 г., ПОТ РМ-01В-2001 (РД 153-34.0-03.150-00).
2.2.4 В целях обеспечения безопасности от разряда статического электричества соблюдать требования ГОСТ 12.1.018.
2.2.5 Эксплуатация прибора должна производиться в помещениях, обо-рудованных общеобменной и (или) вытяжной местной вентиляцией, выполненной в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.021 и СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция, кондиционирование".
2.2.6 Температура, относительная влажность и скорость движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений должна отвечать требованиям СанПин 2.2.4.548 "Санитарные правила и нормы. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений".
2.2.7 Предельно допустимая концентрация паров масел в воздухе рабочей зоны не должна превышать величин, указанных в ГОСТ 12.1.005 и гигиенических нормативах ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические нормативы».
2.2.8 Эксплуатация прибора допускается в помещениях, соответствующих категориям А, Б (в зависимости от типа контролируемой жидкости), согласно НПБ 105-03 «Нормы пожарной безопасности. Определение категории помещений, эданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».
2.2.9 Обращение с отходами, образующимися в результате эксплуатации прибора согласно закону РФ «Об охране окружающей природной среды» от 10.01.2002 г. № 7-Ф3 и закону РФ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98г. №89-Ф3 должно строго регламентироваться нормативными документами, например лицензией на обращение с опасными отходами, выданной региональными органами по охране окружающей природной среды.
2.2.10 Выбросы в атмосферу вредных веществ, образующихся при эксплуатации прибора, согласно закону РФ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99г. №96-Ф3 должны нормироваться и контролироваться согласно руководящему документу (например, проекту нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу), согласованному с региональными органами по охране окружающей среды и органами Роспотребнадзора.
2.2.11 После выработки ресурса для подготовки прибора к утилизации необходимо произвести его демонтаж и выделить группы составных частей и комплектующих, содержащих:
- пластмассы и резино-технические изделия;
- цветные металлы;
- черные металлы.
Обращение с этими материалами как с отходами производства и потребления должно осуществляться в соответствии с нормативными документами, указанными в п. 2.2.9.
2.2.12 Электрическое сопротивление между клеммой заземления и любой металлической точкой прибора должно быть не более 0,1 Ом.
2.2.13 Сопротивление изоляции электрических цепей сетевого питания относительно корпуса при температуре воздуха 20+5 оС и относительной влажности воздуха не более 80 % должно быть не менее 20 Мом.
2.2.14 Электрическая прочность изоляции электрических цепей прибора относительно корпуса должна выдерживать без пробоя и поверхностного разряда действие испытательного напряжения переменного тока действующим значением 1500 В в течение 1 минуты.
2.2.15 При работе прибора возможны следующие виды опасности при нарушении правил обслуживания и эксплуатации:
- поражение разрядом статического электричества;
- поражение электрическим током;
- попадание контролируемой жидкости на поверхность тела, в глаза;
- разлив контролируемой жидкости.
    2.2.16 ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
     - ОБСЛУЖИВАТЬ ПРИБОР СЛУЧАЙНЫМ ЛИЦАМ;
    - ОСТАВЛЯТЬ ПРИБОР БЕЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРИСМОТРА ОБСЛУЖИ-ВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА;
- ПРОИЗВОДИТЬ ВСКРЫТИЕ ПРИБОРА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ;
- РАБОТАТЬ С ПРИБОРОМ, ИМЕЮЩИМ НАРУШЕННУЮ ИЗОЛЯЦИЮ ШНУРА ПИТАНИЯ И ЖГУТА ДАТЧИКА;
- ПОДКЛЮЧАТЬ ПРИБОР К ВНЕШНИМ СИСТЕМАМ С ДАВЛЕНИЕМ ПОДВОДЯ-ЩЕЙ МАГИСТРАЛИ СВЫШЕ 0,5 МПА (5 КГС/СМ2);
- РАБОТАТЬ С ПРИБОРОМ, ИМЕЮЩИМ ТЕЧЬ ИЗ МАГИСТРАЛИ ПОДАЧИ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ЖИДКОСТИ.

2.3 Подготовка прибора к использованию

2.3.1 Перед началом эксплуатации выдержать прибор в условиях, соответст-вующих рабочим условиям эксплуатации, не менее 4 ч.
     2.3.2 Снять транспортные заглушки со штуцеров датчика и воронки.
     2.3.3 Выполнить заземление прибора в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.003.
2.3.4 Выполнить необходимые присоединения прибора в зависимости от режима контроля:
- контроль отдельных проб жидкости: – в соответствии с рисунком 6;
- контроль чистоты жидкости в потоке в соответствии с рисунком 7 (при отсутствии в потоке жидкости воздушных пузырей) или рисунком 8 (при наличии в потоке жидкости воздушных пузырей).

Рисунок 6 - Схема присоединений для контроля чистоты отдельных проб жидкости

1 - прибор ПКЖ-904 вариант исполнения ПКЖ-904А ; 2 - кран прибора; 3 - воронка прибора; 4 - узел поддавливания (4.1 - фильтр воздушный с тонкостью очистки не грубее 5 мкм; 4.2 - манометр от нуля до 150 кПа; 4.3 - кран; 4.4 - гайка ); 5 - вентиль баллона со сжатым газом (сети сжатого воздуха); 6 - верхняя крышка воронки; 7 - серьга.
Рисунок 7 - Схема присоединения прибора для контроля чистоты жидкости
в потоке при отсутствии в нем воздушных (газовых пузырей)

1 - контролируемая гидросистема (агрегат, узел); 2, 4 - краны; 3 - редуктор;
5 - манометр (от 0 до 6 кгс/см2); 6 - прибор ПКЖ-904 вариант исполнения ПКЖ-904А ; 7 - кран прибора.

Рисунок 8 - Схема присоединений прибора для контроля чистоты жидкости
в потоке при наличии в нем воздушных (газовых) пузырей

1 - контролируемая гидросистема (агрегат, узел); 2, 4, 6 - краны;
    3 - редуктор; 5 - манометр (от 0 до 600 кПа);
7 - узел поддавливания (7.1 - манометр от 0 до 150 кПа;
7.2 - фильтр воздушный с тонкостью очистки 5 мкм; 7.3 - кран;
  1. - гайка ); 8 - прибор ПКЖ-904 вариант исполнения ПКЖ-904А;
9 - воронка прибора; 10 - кран прибора; 11 - дренажный штуцер воронки;
12 - вентиль баллона со сжатым газом (системы сжатого воздуха).

2.3.4.1 Для проведения контроля отдельных проб жидкости или контроля чистоты жидкости в потоке при наличии в потоке жидкости воздушных пузырей выполнить следующие действия.
2.3.4.1.1 Подсоединить узел «Воронка» к входному штуцеру датчика, затянуть гайку крепления ключом 17х22.
     2.3.4.1.2 Для обеспечения номинального расхода жидкости через датчик прибора пробы жидкости необходимо поддавливать избыточным давлением сжатого газа или воздуха.
Для этого один из штуцеров воронки соединить с редуктором баллона со сжатым газом (штуцером пневмосистемы сети сжатого воздуха), используя принадлежности узла поддавливания из комплекта поставки, в соответствии с рисунком 5 или 8.
Ко второму штуцеру воронки подсоединить:
- манометр из состава узла поддавливания (при контроле отдельных проб жидкости в соответствии с рисунком 6) или
- рукав (из комплекта поставки) для соединения с контролируемой гидросистемой (при контроле чистоты жидкости в потоке в соответствии с рисунком 8).
2.3.4.1.3 К выходу датчика подсоединить рукав (из состава комплекта поставки прибора). Свободный конец рукава опустить в емкость для слива жидкости или соединить с гидросистемой закольцовкой.
     2.3.4.2 При проведении контроля чистоты жидкости в потоке выполнять сле-дующие требования и рекомендации:
- давление на входе прибора не должно превышать 0,5 МПа, если давление в системе превышает указанную величину, необходимо осуществлять подключение прибора к системе через понижающий редуктор;
- подвод жидкости можно осуществлять непосредственно к входному штуцеру датчика прибора (воронку прибора снять), либо к одному из штуцеров воронки, в этом случае незадействованный штуцер воронки должен быть заглушен;
- в потоке жидкости, подводимом к прибору, не должно быть воздушных (газовых) пузырей, воздушные пузыри считаются прибором как частицы, что приводит к искажению результатов измерения;
- при наличии в потоке жидкости воздушных (газовых) пузырей контроль проводится методом отсечки потока, руководствуясь рисунком 8: производится заполнение воронки прибора из потока жидкости, затем отсечка потока (поток жидкости перекрывается краном) и контроль по методу отдельных проб;
     - сливной шланг с выхода датчика прибора соединяется со сливным баком гидросистемы (если давление в нем на 0,4 МПа меньше давления на входе прибора), либо направляется в отдельную сливную емкость (свободный слив).
      2.3.5 Подсоединить прибор ПКЖ-904 вариант исполнения ПКЖ-904А к сети питания 220 В/ 50 Гц, шнуром питания, установить тумблер СЕТЬ прибора, находящийся на задней панели, в верхнее положение и осуществить прогрев прибора в течение пяти минут.

 Примечания
1 Регулировка и первичная поверка прибора проводится на масле АМГ-10 ГОСТ 6794.
При необходимости контроля жидкости, выполненной на иной основе относительно масла (например, при необходимости контроля воды), необходимо промыть гидротракт прибора бензином (отсоединить воронку от датчика, открыть кран прибора, с помощью шприца медицинского (без иглы!) пропустить бензин через гидротракт прибора, подавая его через штуцер прибора), осушить гидротракт сжатым воздухом (газом), подавая его через штуцер прибора.
        2 Воронка прибора в общепромышленном исполнении выполнена из поликар-боната Carbomix-20UV transparent ТУ 2226-002-136119882-2006 изм. 1. Материал разрушается под воздействием кетонов, сложных эфиров, ароматических углеводородов, сильных окислов, кислот и бензина.
    3 При проведении контроля чистоты жидкости в потоке, при наличии в контролируемой жидкости частиц свыше 500 мкм, рекомендуется устанавливать на входе прибора фильтр жидкостной с тонкостью очистки 500 мкм с целью предо-твращения засорения датчика крупными частицами.

2.4 Использование прибора

2.4.1 Контроль чистоты отдельных проб жидкости

        Проводить в соответствии с рисунком 6.
2.4.1.1 Подготовка пробы жидкости
Для получения правильных результатов измерения необходимо тщательно подготовить пробоотборник, выполнив следующие операции:
- промыть пробоотборник водным раствором моющего средства;
- промыть пробоотборник дистиллированной водой;
- высушить пробоотборник;
- промыть пробоотборник контролируемой жидкостью.
- провести отбор пробы жидкости (объем пробы должен быть 400-600 мл).
2.4.1.2 Установить номинальный расход жидкости через датчик прибора 100 см3/мин, одновременно выполняется промывка гидротракта прибора и заполнение датчика контролируемой жидкостью), выполнив следующие операции:
        - налить в воронку 3 прибора 1 (120-130) см3 жидкости из пробоотборника.
Для этого, повернуть серьгу 7 по часовой стрелке, ослабить прижим хомута верхней крышки 6 воронки 3, снять верхнюю крышку воронки, залить рабочую жидкость до уровня выше верхней риски воронки,установить верхнюю крышку воронки, прижать ее хомутом, поворачивая серьгу 7 против часовой стрелки;
    - открыть кран 4.3, регулировкой вентиля 5 установить давление воздуха по манометру 4.2 - 0,1 МПа (1 кгс/см2);
        - открыть кран 2 прибора, регулируя давление газа (воздуха) краном 4.3, добиться расхода жидкости (100±10) см3 /мин (расход измерять на сливе крана прибора с помощью мерной емкости и секундомера или таймера прибора), по достижении уровнем жидкости нижней риски воронки, закрыть кран 2 прибора, закрыть кран 4.3;
     - при необходимости повторить действия, зафиксировать значение давления, соответствующее расходу жидкости 100 см3/мин по манометру 4.2.
   2.4.1.3 Перемешать жидкость в пробоотборнике с помощью стеклянной палочки, магнитной мешалки или поместив пробоотборник в ультразвуковую ванну.
   2.4.1.4 Провести контроль пробы с целью предварительного определения уровня загрязненности жидкости.
2.4.1.4.1 Открыть верхнюю крышку воронки, залить контролируемую жидкость в воронку 3 , закрыть верхнюю крышку воронки;
2.4.1.4.2 Открыть кран 4.3, установить давление воздуха по манометру 4.2, соответствующее расходу рабочей жидкости через прибор 100 см3/мин ( по п. 2.4.1.2);
     2.4.1.4.3 Выдержать пробу 1-2 мин до удаления пузырьков воздуха, образовавшихся при заливке жидкости в воронку (наблюдается визуально);
2.4.1.4.4 Открыть кран 2 прибора, при прохождении уровнем жидкости верхней риски воронки:
- нажать кнопку ПУСК прибора (автоматический режим), через 60 с измерение автоматически прекратится, на экране ЖКИ в столбце КОЛИЧЕСТВО будет представлено гранулометрическое распределение загрязнений в пробе жидкости, напротив надписи КЛАСС высветится значение класса по ГОСТ 17216 (справочная величина).
      - либо (если расход через датчик прибора не 100 см3/мин, а (100+10)см3 /мин) дважды нажать кнопку ПУСК прибора, по достижении уровнем жидкости нижней риски воронки нажать кнопку СТОП прибора. Определить класс чистоты жидкости, сравнивая показания прибора по размерным диапазонам с таблицей ГОСТ 17216 (Приложение А).
        2.4.1.4.5 Закрыть кран 2 прибора, по достижении уровнем жидкости нижней риски воронки закрыть кран 4.3.
    2.4.1.5 Если при проведении контроля пробы жидкости по п. 2.4.1.4 на экране ЖКИ не возникает надпись ПЕРЕГРУЗКА или ПЕРЕГРУЗКАх2; ПЕРЕГРУЗКАх4; ПЕРЕГРУЗКАх8; ПЕРЕГРУЗКАх16х; ПЕРЕГРУЗКАх32, выполнить контроль пробы жидкости, пользуясь указаниями п. 2.4.1.4, записать показания прибора, усреднить числа по каждому размерному диапазону, определить класс чистоты жидкости по ГОСТ 17216 согласно Приложения А.
2.4.1.6 Если при проведении контроля пробы жидкости по п. 2.4.1.4 на экране ЖКИ возникает надпись ПЕРЕГРУЗКА или ПЕРЕГРУЗКА 2х; ПЕРЕГРУЗКА 4х; ПЕРЕГРУЗКА 8х; ПЕРЕГРУЗКА 16х; ПЕРЕГРУЗКА 32х, это означает, что концентрация частиц загрязнений размером более 5 мкм превышает верхний предел измерения прибора (150000/100 см3), жидкость грубее 12 класса по ГОСТ 17216. Для проведения контроля необходимо отключить диапазоны: 5-10 мкм, или 5-10, 10-25 мкм, пользуясь кнопками ОТКЛЮЧЕНИЕ ДИАПАЗОНОВ.
Если в результате отключения диапазонов сигнализация отсутствует, дважды выполнить п. 2.4.1.4.
2.4.1.7 Если сигнализация ПЕРЕГРУЗКА присутствует при всех отключенных диапазонах, количественные результаты можно получить только после разбавления контролируемой пробы чистой жидкостью-разбавителем (5-6-го класса по ГОСТ 17216) с последующим пересчетом результатов, учитывая кратность разбавления.

Примечания
     1 Рекомендуется оставлять гидротракт прибора заполненным жидкостью таким образом, чтобы уровень жидкости находился на уровне нижней кольцевой отметки воронки.
     2 Жидкость-разбавитель (при проведении разбавления) должна быть на одной основе с контролируемой, чтобы при разбавлении получался истинный (гомогенный) раствор, жидкостью-разбавителем может служить сама рабочая жидкость, очищенная до 5-6-го класса по ГОСТ 17216.
3 Сигнализация ПЕРЕГРУЗКА может возникать при засорении датчика (застревание стружки, налипание ворсины), в этом случае уменьшается расход жидкости через датчик вплоть до капельного, возникает хаотический счет или полное отсутствие счета Для выяснения истинной причины возникновения сигнализации ПЕРЕГРУЗКА, необходимо провести измерение напряжения на контакте А10 разъема КОНТРОЛЬ прибора. Если значение напряжения относительно корпуса прибора менее 3,0 В, необходимо выполнить действия, указанные в разделе 5 настоящего РЭ.

2.4.2 Контроль чистоты жидкости в потоке при отсутствии в нем воздушных (газовых) пузырей

Проводить в соответствии с рисунком 7.

2.4.2.1 Включить насос гидросистемы, открыть краны 2, 4, с помощью крана 4 установить давление по манометру 5 - 0,1 МПа.
2.4.2.2 Установить номинальный расход жидкости 100 см3/мин через датчик прибора, выполнив следующие действия:
- открыть кран 7 прибора 6;
- измерить расход рабочей жидкости на сливе крана прибора с помощью мерной емкости (цилиндра с ценой деления 10 мл) и таймера прибора;
- регулировать расход жидкости краном 4, установить расход на сливе крана прибора (100±10) см3/мин.
2.4.2.3 Провести промывку системы в течение пяти минут.
2.4.2.4 Провести контроль чистоты жидкости в автоматическом режиме (режиме ТАЙМЕР) или ручном режиме.
2.4.2.4.1 При работе в режиме ТАЙМЕР пользоваться указаниями п. 1.4.2.5.2. С нажатием кнопки ПУСК прибора начинается процесс измерения, на табло отобража-ется счет частиц, время от начала измерения.
По истечении 60 с цикл измерения автоматически завершается, на экране ЖКИ отображаются результаты измерения.
Показания записать, если расход отличался от значения 100 см3/мин., привести их к объему 100 см3 определить класс чистоты жидкости в соответствии с таблицей ГОСТ 17216 (Приложение А).
2.4.2.4.2 При работе в ручном режиме (дважды нажать кнопку ПУСК прибора) пользоваться указаниями п. 1.4.2.5.3.
Ручной режим измерения рекомендуется применять при отслеживании динамики процесса очистки, для получения большей статистической достоверности результатов измерения.
Оператор останавливает процесс измерения вручную, нажатием кнопки СТОП.
Записать показания, привести показания к объему 100 см3, определить класс чистоты жидкости в соответствии с таблицей ГОСТ 17216 (Приложение А).
Результаты измерения сохраняются в памяти прибора автоматически.
Примечание. Если при проведении контроля чистоты жидкости на экране ЖКИ возникает надпись ПЕРЕГРУЗКА или ПЕРЕГРУЗКАх2; ПЕРЕГРУЗКАх4; ПЕРЕГРУЗКАх8; ПЕРЕГРУЗКАх16х; ПЕРЕГРУЗКАх32 - концентрация частиц загрязнений размером более 5 мкм превышает верхний предел измерения прибора (150000/100 см3), жидкость грубее 12 класса по ГОСТ 17216, для проведения контроля пользоваться указаниями п.п. 2.4.1.6, 2.4.1.7

2.4.3 Контроль чистоты жидкости в потоке при наличии в нем воздушных (газовых) пузырей

Проводить в соответствии с рисунком 8.

2.4.3.1 Установить исходные положения органов управления и регулирования: насос гидросистемы - выключен, все краны - закрыты, редуктор 3 - в положении минимального выходного давления.
     2.4.3.2 Провести промывку гидросистемы, датчика, воронки, шлангов, заполнить воронку прибора, для этого:
- включить насос гидросистемы, открыть краны 2 и 4, с помощью крана 4 установить давление жидкости по манометру 5 - 0,3 МПа (3 кгс/см2 );
- открыть кран 6, открыть кран 10 прибора, провести промывку в течение пяти минут (если воронка прибора не заполняется, то осуществить спуск воздуха из воронки через дренажный штуцер 15), закрыть кран 10;
- заполнить воронку прибора жидкостью выше верхней кольцевой отметки воронки (если воронка прибора не заполняется, то осуществить спуск воздуха из воронки через дренажный штуцер 11), закрыть кран 6;
- установить номинальный расход жидкости через датчик прибора, пользуясь указаниями п. 2.4.1.2;
2.4.3.3 Открыть кран 6, заполнить воронку жидкостью выше верхней кольцевой отметки, при необходимости осуществляя спуск воздуха через дренажный штуцер воронки, закрыть кран 6.
Провести контроль, руководствуясь указаниями п.п. 2.4.1.4 - 2.4.1.6 (контроль методом отдельных проб).
3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания
3.1.1 Техническое обслуживание в течение всего срока эксплуатации и хранения прибора ПКЖ-904 вариант исполнения ПКЖ-904А должно проводиться лицом, ответственным за прибор.
3.1.2 Перечень инструментов и материалов, необходимых для технического обслуживания приведен в п. 1.5 настоящего РЭ.

3.2 Меры безопасности

3.2.1 При техническом обслуживании прибора действуют общие положения по технике безопасности в соответствии с требованиями п. 2.2 настоящего РЭ.
3.2.2 Запрещается
- ОБСЛУЖИВАТЬ ПРИБОР СЛУЧАЙНЫМ ЛИЦАМ;
- ОСТАВЛЯТЬ ПРИБОР БЕЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРИСМОТРА ОБСЛУЖИ-ВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА;
- ПРОИЗВОДИТЬ ВСКРЫТИЕ ПРИБОРА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД НАПРЯ-ЖЕНИЕМ;
- РАБОТАТЬ С ПРИБОРОМ, ИМЕЮЩИМ НАРУШЕННУЮ ИЗОЛЯЦИЮ ШНУРА ПИТАНИЯ И ЖГУТА ДАТЧИКА;
- ПОДКЛЮЧАТЬ ПРИБОР К ВНЕШНИМ СИСТЕМАМ С ДАВЛЕНИЕМ ПОДВОДЯ-ЩЕЙ МАГИСТРАЛИ СВЫШЕ 0,5 МПА (5 КГС/СМ2);
- РАБОТАТЬ С ПРИБОРОМ, ИМЕЮЩИМ ТЕЧЬ ИЗ МАГИСТРАЛИ ПОДАЧИ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ЖИДКОСТИ.
3.2.3 Количество растворителя на рабочем месте не должно превышать норму для выполнения запланированных работ.
3.2.4 Обращаться с использованным растворителем и использованным обтирочным материалом, как отходами производства, должно осуществляться в соответствии с нормативными документами, указанными в п. 2.2.9 настоящего РЭ.

3.3 Проверка работоспособности

3.3.1 Последовательность выполнения работ по проверке работоспособности прибора ПКЖ-904 вариант исполнения ПКЖ-904А должна соответствовать таблице 5.

Таблица 5 – Проверка работоспособности

Наименование работы	Кто выполняет	Средства измерений, вспомога- / тельные устройства и материалы	Контрольные значения параметров
1 Проверка общего функционирования / 1.1 Заземлить прибор ПКЖ-904 вариант исполнения ПКЖ-904А / 1.2 Подключить прибор к сети питания 220В , 50 Гц, установить тумблер СЕТЬ в верхнее положение	Оператор / перед началом / работы	Не требуются	На экране ЖКИ должно устано-виться изобра-жение, предс-тавленное на рисунке 1

.

3.4 Техническое освидетельствование

3.4.1 При выпуске каждый прибор ПКЖ-904 вариант исполнения ПКЖ-904А предъявляется представителю ОТК, о чем свидетельствует подпись и оттиск клейма в свидетельстве о приемке паспорта на прибор (раздел 7 паспорта 72609.925.00.000 ПС).
3.4.2 Поверка прибора осуществляется в соответствии с Методикой поверки, утвержденной организацией Госстандарта (ФГУП «ВНИИР». г. Казань).
3.4.2.1 Первичная поверка проводится при выпуске прибора из производства, в разделе 7 паспорта 72609.925.00.000 ПС вносятся записи об организации, осуществившей поверку прибора и поверителе, оформляется свидетельство о первичной поверке.
3.4.2.2 Периодическая поверка (калибровка) должна выполняться с периодичностью 12 месяцев и после каждого ремонта. Положительные результаты поверки (калибровки) оформляются выпиской свидетельства установленного образца.

4 Техническое обслуживание составных частей

 4.1 Техническое обслуживание должно проводиться согласно таблице 6.
Таблица 6 - Порядок технического обслуживания
№ / п/п	Наименование объекта ТО и работы	Виды ТО (период. выполне- / ния)	Приме- / чание
1	Корпус прибора ПКЖ-904 вариант исполнения ПКЖ-904А / - визуальный осмотр с целью обнаружения повреждений , очистка прибора от масла и пыли ветошью.	Один раз в месяц	На месте эксплуата-ции опера-тором
2	Узел «Воронка» / - визуальный осмотр с целью обнаружения / растрескивания, течи в местах подсоединения	Один раз в день	То же
3	Осмотр состояния рукавов	Один раз в месяц	То же
4	Осмотр соединений с целью обнаружения неплотных соединений, потери эластичности, порывов	Один раз в месяц	То же

5 Текущий ремонт

5.1 Прибор ПКЖ-904 вариант исполнения ПКЖ-904А является средством измерения.
Ремонт должен выполняться предприятием-изготовителем, либо предприятием, имеющим лицензию Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии на выполнение данного вида работ.
5.2 Возможные неисправности, причины и способы их устранения приведены в таблице 7

Таблица 7 - Неисправности, причины и способы их устранения
Признаки неисправности	Причины	Способы устранения
1. При подключении прибора к сети питания / 220В 50 Гц, / установить тумблер СЕТЬ в верхнее положение	Неисправен предохранитель	Заменить
2. Хаотический счет во всех диапазонах. Большие показания в старших диапазонах Сигнализация ПЕРЕГРУЗКА (при / заполненном жидкостью гидротракте прибора)	Наличие ворсины, стружки или других. загрязнений, забивших датчик	Продуть датчик противотоком (с выхода на вход) сжатым воздухом давлением 0,1-0,2 МПа (1-2 кгс/см2) или промыть противотоком жидкости давлением 0,1-0,2 МПа, предварительно отсоединив воронку.
3. Снижается или полностью отсутствует / расход жидкости через прибор.	Засорился датчик прибора или кран	Для датчика - по указаниям п. 2. / Для крана - промыть кран противотоком жидкости, продуть сжатым воздухом

6 Хранение

6.1 Условия хранения прибора ПКЖ-904 вариант исполнения ПКЖ-904А должны соответствовать группе1 (категории Л) по ГОСТ 15150.
В помещении для хранения не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и примесей, вызывающих коррозию. В помещении хранения приборов содержание коррозионно-активных агентов не должно превышать значений, установленных для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150.
6.2 Предельный срок хранения прибора составляет 12 месяцев.

7 Транспортирование

7.1 Условия транспортирования прибора в части воздействия механических факторов – Л по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов внешней среды - группа 1 (Л) по ГОСТ 15150.
7.2 Транспортирование прибора в упаковке изготовителя может осуществляться железнодорожным или автомобильным транспортом в крытых транспортных средствах по ГОСТ 10198 в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте.
Приложение А
(Справочное)

Таблица А.1 – Выписка из ГОСТ 17216

Класс / чистоты жидкостей	Число частиц загрязнителя в (100±0,5) см3 жидкости, шт, не более, при размере частиц, мкм / от 0,5 до 1 св. 1 до 2 св. 2 до 5 св.5 до 10 св. 10 до 25 св. 25 до 50 св 50 до 100 св. 100 до 200 волокна					Масса / за­грязн., / про­цент, / не более
00 800 400 32 8 4 1 / 0 1600 800 63 16 8 2 / 1 1600 125 32 16 3 отсут. / 2 250 63 32 4 1 / 3 125 63 8 2 / 4 250 125 12 3 А.О. / отсут. / 5 500 250 25 4 1					А.О. / отсут.	Не нормирует­ся
6		1000	500	50	6	2	1	0,000032
7		2000	1000	100	12	4	2	0,000064
8	Не нормируется	4000	2000	200	25	6	3	0,000125
9		8000	4000	400	50	12	4	0,00025
10		16000	8000	800	100	25	5	0,0005
11		31500	16000	1600	200	50	10	0,001
12		63000	31500	3150	400	100	20	0,002
13			63000	6300	800	200	40	0,004
14			125000	12500	1600	400	80	0,008
15				25000	3150	800	160	0,016
16				50000	6300	1600	315	0,032
17					12500	3150	630	0,064
Примечания / 1 «Отсутствие» - означает, что при взятии одной пробы жидкости частицы за­данного размера не обнаружены или при взятии нескольких проб общее число обнаруженных частиц меньше числа проб. / 2 «А.О.» - абсолютное отсутствие частиц загрязнителя. / 3 Зависимость класса чистоты жидкостей от массы содержащегося в ней загрязнителя с учетом числа частиц загрязнителя в жидкости является справочной. Массы приведены для частиц загрязнителя со средней плотностью 4 г/см3 и плотностью жидкости 1 г/см3 . Контроль по массе может вводиться по усмот­рению разработчика системы, применяющего жидкость. / 4 Размер частиц загрязнений, кроме волокон, принимается по наибольшему измерению. Волокнами считаются частицы, длина которых составляет 200-300 мкм и превышает толщину не менее, чем в десять раз. / 5 Частицы загрязнителя размером более 200 мкм (не считая волокон) в жидко­сти не допускаются.

Приложение Б
(Справочное)

     Таблица Б.1 – Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящем РЭ

Обозначение документа, на который дана ссылка	Номер раздела, подраздела, пункта, перечисления, приложения разрабатываемого документа, в котором дана ссылка
ГОСТ 12.0.004-90	п. 2.1
ГОСТ 12.1.003-91-83	п. 2.3.3
ГОСТ 12.1.005-90	п. 2.2.7
ГОСТ 12.1.018-93	п. 2.2.4
ГОСТ 12.1.019-79	п. 2.2.3
ГОСТ 12.2.003-91	п. 2.2.2
ГОСТ 12.2.007.0-75	п. 2.2.2
ГОСТ 12.2.049-80	п. 2.2.2
ГОСТ 12.4.021-75	п. 2.2.5
ГОСТ 1770-74	п. 1.5.1
ГОСТ 4643-75	п. 1.5.2
ГОСТ 6794-75	п. 2.3, п. 2.3, Примечание 1
ГОСТ 10112-2001	п. 1.5.1
ГОСТ 10198-91	п. 7
ГОСТ 15150-69	п. 1, п. 5, п. 6
ГОСТ 17216-2001	п. 1, п. 2.4.1, п. 2.4.2, / Приложение А
ГОСТ 18300-87	п. 1.5.2
ГОСТ 23216-78	п. 2.2.1, п. 7
ГОСТ 28298-89	п. 1.5.2
ГОСТ 29298-2005	п. 1.5.2
ГН 2.2.5.1313-03 / «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические нормативы»	п. 2.2.5
НПБ 105-03 ««Нормы пожарной безопасности. Определение категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»	п. 2.2.8
ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.160-00) / «Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»	п. 2.2.3
СанПин 2.2.4.548 -96 «Санитарные правила и нормы. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»	п. 2.2.6
СниП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»	п. 2.2.5

Продолжение таблицы Б.1

Обозначение документа, на который дана / ссылка	Номер раздела, подраздела, пункта, перечисления, приложения разраба- / тываемого документа, в котором / дана ссылка
СП 2.2.2.1327-03 / «Гигиеническим требованиям к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»	п. 2.2.2
ТУ 6-05-1388-86	п. 1.5.2, 2.3.6.2
ТУ 38.401-67-108-92	п. 1.5.2
ТУ 6-05-1668-80	п. 2.3, Примечание 2

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц) / Изме-нен-ных Заме-нен-ных Но-вых Анну-лиро-ванных				Всего листов (страниц) в доку-менте	Входящий номер сопроводи-тельного документа и дата	Подпись	Дата